1、表格格式

货物需求及技术规格要求一览表

分包号：第  包

采购项目预算：                      元 （采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非饱和土三轴测试系统 | 非饱和土三轴测试系统，应同时具备标准应力路径测试功能，同时能满足在-20℃～+60℃范围内的试验要求。 1.轴向加载方式：采用电机伺服加载，双立柱螺纹杆,垂直框架,可以调节十字横梁；行程100mm；速度范围 0.00001mm到63.99999 mm； 2.作动器加载范围±50kN；可以在软件控制下实现应力/应变控制实验； 3.线性变形传感器范围50mm,精度0.25%； 4.内置式荷重传感器,±8kN,精度为0.15%；RS232或USB接口。 5.压力室：双层压力室。六根立柱,不锈钢和高强度铝合金结构,双层有机玱璃室,可以承受2,000kPa围压,包括顶部孔隙气压,底部试样排水的管路,内压力室采用开口设计，可连接外部体变传感器，并能保证内外围压相同，可以容纳 100mm 直径的试样,高度为直径的 2.0-2.5 倍，压力室具备12个扩展通道，可以进行多种传感器的扩展升级。 6.38mm 直径试样附件,用于非饱和土测试。一套38mm直径试样底座,带有孔隙水压和孔隙气压通道,用于非饱和土测试,包含：1套带有金属透水石的顶盖,用于孔隙气压；1套底座,带有高近气值陶土板和冲刷扩散气泡的管路,用于孔隙水压；1套5bar的高近气值陶土板,安装在不锈钢底座上,可以快速安装和拆卸。 7.饱和土体变测量：通过1套数字式反压/体积控制器测量，带自动压力和体积的溢出保护，内置16键面板和液晶显示屏，体积精度:测量值的0.25%；压力精度：量程的0.1%；体积变化测量和显示为1立方毫米（0.001CC）； 8.非饱和土体变测量：采用湿-湿差压传感器（1kPa）测量内置压力室的水位变化进行测量； 9.孔隙气压通过压力/体积控制器 调节。压力量程2000kPa,分辨率1kPa ；压力精度：量程的0.15%；提供两个通道， 用于非饱和土围压和孔隙气压独立控制；RS232接口，压力传感器和数据采集器的模态输出；配小型空压机和过滤器； 10.围压及反压均通过压力/体积控制器调节。量程200cc，分辨率0.001cc；压力量程1-32Mpa,分辨率0-8kPa；体积精度：测量值的0.25%；压力精度：量程的0.15%；体积轻巧，重量不超过35kg；电机伺服控制，带自动压力和体积的溢出保护；单机控制功能：维持压力（体积）恒定，按照固定的速度进行压力（体积）加载，按照设定的周期和幅度进行循环加载；自带的标准16键小键盘上控制压力和体积，可作为独立液压源使用，直接显示数字式的压力和体积信息；控制器应自带高速USB通讯接口，可用通过第三方软件（如LabView等）进行二次开发功能，也可以由用户自己编写控制软件用于和其他品牌测试系统实现软件兼容，交货时应同时提供开放式软件接口； 11.数字伺服控制和采集：基于微处理器的数字伺服控制器,函数収生器,数据采集和数字 I/O 单元。可以扩展多种传感器，如局部位移传感器，温度传感器等。由8通道数据板和3个压力/体积控制通道，最多可以控制11个输出；16位数据串口；USB和RS232通讯接口。 12.数据采集软件：32 位 Windows 测试软件功能。包括以下测试功能模块：标准数据采集模块；土样饱和与固结模块：包括B检测，围压和反压饱和蠕变，各向同性固结试验；标准三轴试验模块：可测孔压，包括U-U试验，C-U试验，C-D试验；应力路径试验模块：线性应力路径 p，q，或s，t；高级加载模块（荷载控制，低频循环加载，用户可以自行设计应力路径）；K-0模块：包括K-0固结和膨胀试验；非饱和土试验模块，四维应力控制（轴向应力，径向应力，孔隙气压，孔隙孔压）； 13.温度控制器：采用国际先进品牌冷浴循环系统；温度控制范围从-20～60摄氏度；控制精度为0.15摄氏度； 14.可靠性：控制器和软件必须能够独立使用；非饱和土体变测试方法在国内最少有20家以上的用户使用经验；温控控制部分必须在国内有5套相关使用经验，必须提供相应合同证明。 | 1 | 套 |  |  | 1年 | 合同订立后150天在吉林建筑大学 （长春市新城大街5088号） 地点交货，交货方式为由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。（下同） |
| 2 | 滑动测微计 | 1、探头部分： 测量量程：±10mm； 基本长度：1000mm： 含球形测头数字式位移传感器； 灵敏度：1µm； 系统精度：0.002mm/m； 线性度：＜0.02%FS； 分辨率：0.001mm; 温度影响系数：＜0.01%FS/℃； 线性变形在0.01%满量程范围之内；内置温度传感器； 防水能力可达15巴； 包括链式导向装置和运输箱。 操作温度：-20℃至+60℃ 重量：不大于3.2kg 2、探头导向节：铝制 3、校准装置参数： 基本长度：1000mm 测量区域：997.5mm/1002.5mm 操作温度：+20℃±2℃ 热系数：＜0.0015mm/℃ 4、通用读数仪，可以通过菜单选择探头测量系统以mV/v 和 4-20mA方式输出信号。 显示器可以直接显示X,Y和Z值； 电池：7V，可使用10个小时； 通过RS232传输数据到现场数据记录仪； 充电器 220V/50Hz； 通过脚踏开关启动数据传输到数据记录器 带安装轨道的运输箱 5、配有滑环的电缆绞盘和绞车，最多可卷100M电缆。配有55米加筋电缆（6芯，卡夫拉尔电缆），6芯探头接头可防水15巴，2米长连接接头到读数器的电缆,用于读数仪运输箱的安装设备。 6、两轮手推车 7、铝制导杆，由无腐蚀性钢材制作的卡口式接头，具有很好的抗扭性能，每根长度为2米。 8、滑动测微计测试管：50米； 9、管帽、尾管及底部管堵（国产）：10套。 | 1 | 套 |  |  | 1年 |  |