1、表格格式

货物需求及技术规格要求一览表

分包号：第 包

采购项目预算：             元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 辅助功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级动态伺服电机控制土体弯曲扭转共振试验系统 | 1.一套10kN/100Nm具有较高旋转能力和轴向刚度的传动装置。包括压力室、空心圆柱试样底座、10kN/100Nm一体式内置水下荷重/扭矩传感器； 2.轴向、扭转耦合动态频率控制：不高于2Hz； 3.轴向力：0～10kN； 4.扭矩：0～100Nm； 5.位移：0～100mm； 6.*控制系统基于伺服电机控制方式，用于动态轴向力和旋转扭矩的施加，不需要额外的气动或液压装置提供动力，环保节能，占地面积小，低噪音； 7.试验噪音：试验过程中噪音程度应低于50分贝，需达到办公室噪音要求； 8.*旋转角度：0～360度，没有限制；角度测量采用伺服电机内置编码器直接测量。 9.动态控制盒，包括16通道信号控制器，16位数据采集，高速USB接口。 10.*3套200cc/3MPa 数字式压力/体积控制器：独立控制或计算机控制围压和反压/体积，超过压力和体积的自动保护装置，体积变化测量和显示至1立方毫米(0.001cc)，压力读数/显示到1kPa，反压控制器不仅可以进行压力加载还可以测量土体排水体积，不需要额外的体变测量装置。 11.压力／体积控制器可以直接在控制器自带的标准16键小键盘上控制压力和体积，可作为独立液压源使用，自带伺服控制电路板以及数模转换电路，直接显示数字式的压力和体积信息； 12.压力体积控制器单机控制功能：维持压力（体积）恒定，按照固定的速度进行压力（体积）加载，按照设定的周期和幅度进行循环加载； 13.压力体积控制器重量应不大于12kg，尺寸不大于660mm x 100mm x 150mm，功率不大于20W，以方便移动作为独立控制器用于给实验室其他测试系统作为压力源使用； 14.*控制器兼容性：控制器应自带高速USB通讯接口，可用通过第三方软件（如LabView等）进行二次开发功能，也可以由用户自己编写控制软件用于和其他品牌测试系统实现软件兼容，交货时应同时提供开放式软件接口； 15.空心试样尺寸：200mm(高)×100mm（外径）×60mm（内径）； 16.用于凝聚力土的100/60mm基本空心试样制备工具。包括：2瓣模（100mm）手动土样车削工具，适用切削外径和内径，2个透水石； 17.用于无凝聚力土的100/60mm基本空心试样制备工具。包括：4瓣外径固定模（100mm）安装固定底座。2瓣可拆卸式内模（60mm）和透水石； 18.*要求配备用于软粘土的试样准备工具，包括内壁切削器和内壁精修器； 19.Widnows版控制和数据采集软件，包括数据采集模块、标准静态和低速循环控制模块、应力路径模块和动态控制模块； 20.*标准静态和低速循环控制模块可以按照用户自定义的轴向和旋转部件之间的相位差来控制，可以是常数、按照线性变化和低频循环变化；可以控制：轴向力、轴向应力、轴向位移、扭矩、旋转、反压、内部围压和外部围压；可以实现应变控制。 21.*应力路径模块可以按照定义的p,q,b,α路径控制，可以定义多级应力路径。 22.*动态控制模块可以控制频率从0.01Hz到2Hz，可以独立控制:轴向荷载或轴向位移、扭矩或位移、静态控制内外围压。 23.*设备总功率不超过3kW，所有设备占地面积不大于5平方米，可以满足长时间无人值守测试要求。 24.一套完整的中英文电子版有关该仪器的技术手册和使用说明书。 | 1.投标仪器应当首先完全实现所有动态空心圆柱扭剪仪的功能。其次应该实现尽可能多的动三轴仪和静三轴仪功能； 2.能够施加和测量内腔围压、外腔围压、轴向力、扭转力及反压荷载。动荷载波形除了常用规则循环荷载以外也能利用用户自定义的轴向和扭转随机动荷载波形数据进行试验； 3.*所配套的压力/体积控制装置可以单独使用，并可以与现有的进口三轴进行兼容使用。 4.传感器为内置放大单元的加速度传感器，A/D装换器内置于加速度传感器中，输出数字信号，可以更好的提取深部型号。 5.取样频率大于1MHz，样频率精度小于0.001%。 6.频响：22KHz（-3dB） 7.试验过程提供应力和应变两种控制方式； 8.投标商必须具有多年的土工测试系统生产、销售经验，所投型号产品在国内不少于8个使用用户； 9.投标标书中必须包含了所投产品的中文软、硬件操作说明书； | 1 | 套 |  |  | 1年(进口设备质保期1年) | 合同订立后 120天在吉林建筑大学 （长春市新城大街5088号） 地点交货，交货方式为由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。 |