1、表格格式

货物需求及技术规格要求一览表

分包号：第  包

采购项目预算：             元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 岩土微结构分析仪 | 功 能：岩土微观结构分析、含水率测试、水分分布测试 配 置： 1、磁体单元 2、谱仪单元 3、射频单元 4、工控机平台 5、软件 6、配件包 7、真空饱和装置 主要技术参数： 一、岩土微结构分析仪 1、均匀区场强强度：0.28±0.05T； 2、射频场：脉冲频率范围1~30MHz；频率控制精度0.1Hz，脉冲精度：100ns； 3、射频发射功率：峰峰值输出大于300W； 4、最大采样带宽：333.33KHz； 5、探头线圈直径：25mm（标配）； 6、有效样品检测范围：Ø25.4mm×H25mm（标配）； 7、CPMG最多回波个数18,000，最小回波间隔小于60微秒（标配探头线圈）； 8、基于PCI总线的工业控制计算机平台，配置双核CPU；内存：4G DDR，硬盘：500G，光驱：DVD_R/W； 二、 真空饱和装置 1、真空罩直径：200mm 2、干抽最长时间：960分钟 3、湿抽最长时间：240分钟 4、真空度：≤ -0.095 MPa 5、尺寸：80mm*60mm*120mm（长*宽*高） 6、真空泵：功率，370W；极限压力，6*10-2Pa。 主要应用指标： 1、最低检出限：10mg的水样； 2、样品直径≤25.4mm，样品高度≤25mm； 3、孔隙度测试范围：0.08%~100%； 4、孔隙度线性相关系数大于0.999； 5、常规岩心（孔隙度≥15%）测试准确性：RD＜5%，低孔岩心（孔隙度＜15%）测试准确性：RD＜40%； 6、重复性：RSTD<3%，稳定性：RSTD<3% | 1 | 套 |  |  | 1年 | 合同订立后 45 天在吉林建筑大学 （长春市新城大街5088号） 地点交货，交货方式为由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。 |