政府采购项目《吉林省绿色室内装饰材料研发中心项目》征集技术方案和预算计划的公示公告

（2015年3月18日）

为落实贯彻《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令【2015】658号）精神，厉行节约，科学合理确定采购需求，防止暗箱操作，保证采购公开、公平、公正，着力提高采购透明度，强化社会监督，现面向社会发布全额财政付款的政府采购信息，征集社会企业的采购项目技术方案和预算计划，其中征集货物类采购项目技术方案和预算计划（包括含税的单价）、征集工程类采购项目预算计划（包括综合单价、规费、税金等全部造价）。

一、采购项目名称：吉林省绿色室内装饰材料研发中心项目

二、货物（征集技术方案和预算计划）

| 序号 | 货物名称 | 功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期及技术服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微机控制电子万能试验机 | 一、 技术参数： 1. 最大试验力：20kN； 2. 试验机准确度等级： 0.5级； 3. 试验力测量范围： 0.4%—100%FS全程不分档； 4. 试验力示值相对误差：示值的±0.5%以内； 5. 试验力分辨力： 20000N/±300000=0.068N（全程分辨力不变）； 6. 变形测量范围：0.2%-100%FS； 7. 变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； 8. 变形分辨力：最大变形量的1/±300000； 9. 大变形测量范围：10-800mm； 10. 大变形示值相对误差：示值的±0.5%以内； 11. 大变形分辨力：0.008mm； 12. 位移示值相对误差：示值的±0.5%以内； 13. 位移分辨力：0.03µm； 14. 力控速率调节范围：0.005-5%FS/S； 15. 力控速率相对误差：设定值的±1%以内； 16. 变形速率调节范围：0.02—5%FS/S； 17. 变形控制速率相对误差：速率 < 0.05%FS时，为设定值的±2%以内；速率≥0.05%FS时，为设定值的±0.5%以内； 18. 横梁速度调节范围：0.001—500mm/min； 19. 横梁速度相对误差：速率 < 0.01mm/min时，设定值的±1.0%以内；速率≥0.01mm/min时，设定值的±0.2%以内； 20. 恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS； 21. 恒力、恒变形、恒位移控制精度：设定值<10%FS时，为设定值的±1%以内；设定值≥10%FS时，为设定值的±0.1%以内； 22. 有效拉伸空间（带夹具）：850mm（配XSD204B）； 23. 有效试验宽度：400mm； 24.电源：220V±10%；400/1000W； 二、 配置： 1. 主机框架及传动部分一套； 2. 伺服电机及伺服器一套； 3. 力传感器一只； 4. DCS—300测量控制系统一套； 5. 拉伸夹具一套： 夹具型号：XSD204B； 夹持尺寸范围: 平钳口：0-6、6-12 6. 20kN压缩夹具一套： 夹具型号：YA204(定制)； 尺寸： ≥150X150mm（ - 台式机电脑一台 显示器：23英寸LED液晶显示器 CPU 型号：Intel 酷睿i5 4460 CPU 频率：3.2GHz 内存容量：8GB DDR3 硬盘容量：1TB 7200转 显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 750 1GB ，显存类型GDDR5 光驱类型：DVD-ROM 8. A4彩色喷墨打印机一台； 具备打印、 扫描、 复印、 传真多功能，打印幅面A4 幅面，打印功能：分辨率1200×6000dpi，打印速度黑白：27ppm；扫描功能：平板式扫描，扫描分辨率1200×2400dpi，灰阶256；复印功能：复印分辨率，最高达1200×2400dpi，复印比例25%～400%（以1%为单位调整）；传真功能：来电显示。 9. SANS PowerTest V3.0中文版试验软件一套。 10. 大变形测量装置1套：最小标距10mm，测量范围800mm； 11. 薄膜拉伸夹具一套DSA502A（符合GB13022-91拉伸试验方法） 12. 挂式增强拉伸夹具一套（定制，含增强片4个）（符合GB9641-88拉伸试验方法） 13. 弯曲抗折夹具一套（定制，含直径10mm,30mm支辊，弯心各一套，可更换，最大跨距200可调，弯心支辊长度150mm）(符合GB/T8812.1-2007，GB/T5486.2-2001弯曲抗折试验方法) 14. 拉伸粘结强度夹具一套（定制，含万向节,上夹具10个，模具，成型框，垫板，下夹具各一套）（符合JGJ/T70-2009，JG/T230-2007，JG158-2004拉伸试验方法） 15. 压剪粘结强度夹具一套（定制，符合JC/T547-1994） | 1 | 套 |  |  | 一年 |
| 2 | 微机控制电子压力试验机 | 一、 技术参数： 1. 最大试验力：300kN（抗压）、 5kN（抗折） 2．准确度等级：1级（抗压）、 0.5级（抗折） 3．试验力测量范围：满量程的0.2%～100%（抗压）、 满量程的0.4%～100%（抗折） 4．立柱数 2柱 5. 两立柱净距离： 300mm 6．试验力分辨力：最大试验力的1/300000 7. 试验力示值相对误差： 示值的±1%以内（抗压）、 示值的0.5％以内（抗折） 8. 加荷速率调节范围： 0.02-5％Fs/S 9. 压板间距离 240mm 10. 上压板直径 Φ110mm 11. 下压板直径 Φ118mm 12. 上下压头间的距离 100mm 13. 下压头支辊中心距 100mm 14. 上、下压头支辊长度 60mm 15. 上、下压头支辊直径 Φ10mm 16. 最大行程 100mm 17. 最大速度 50mm/min 18. 电机功率 1.5kW 19. 电源 380V/50HZ 二、配置： 1. 主机框架及传动部分一套； 2. 伺服电机及伺服器一套； 3．300kN和5kN力传感器各一只； 4. DCS—300测量控制系统一套； 5. 台式机电脑一台； CPU 型号：intel酷睿i3-4160双核处理器；内存容量：4G DDR3；硬盘容量：500G HDD，7200转，显卡芯片：1G 独立显存，显示器：20寸LED液晶显示屏 6. A4彩色喷墨打印机一台； 具备打印、 扫描、 复印、 传真多功能，打印幅面A4 幅面，打印功能：分辨率1200×6000dpi，打印速度黑白：27ppm；扫描功能：平板式扫描，扫描分辨率1200×2400dpi，灰阶256；复印功能：复印分辨率，最高达1200×2400dpi，复印比例25%～400%（以1%为单位调整）；传真功能：来电显示。 7. SANS PowerTest V3.0中文版试验软件一套； 8. 压缩夹具一套； 9. 抗折夹具一套； | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 智能双平板导热系数测定仪 | 1．试件标准尺寸：300mm×300mm×H(5～40) mm； 2．试件平整度：0.1mm； 3．导热系数测量范围：(0.001—2.000)W/ (m K)； 4．热阻测量范围：≥0.02 m2•K/W； 5．导热系数测量精度：±3%； 6．导热系数测量重复性：±1%； 7．温度分辨率：0.01℃； 8．试验室温度：(15—30)℃，标准温度(23±2)℃； 9．试验室湿度：(20—80)%RH，标准(40—60)%RH； 10．电源电压：AC 220V±10%, 2.5KW； 11．标准厚度：25mm； 12．夹紧力：≤2.5kPa； 13. 温度控制范围：-30度～95度 14. 常规测试时间：(120-150)min 15. 控制核心采用进口欧姆龙PLC 16. 绝热材料导热系数参比板的定值单位 17. 在线计量校准程序，可同时标定温度、标定系统误差 配置： 1.台式机电脑一台： 显示器：23英寸LED液晶显示器 CPU 型号：Intel 酷睿i5 4460 CPU 频率：3.2GHz 内存容量：8GB DDR3 硬盘容量：1TB 7200转 显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 750 1GB ，显存类型GDDR5 光驱类型：DVD-ROM 2. 双面激光打印机一台： 幅面A4幅面，内存：32MB，标准纸盒输入量：250页，纸张输出：最多100页，介质类型：普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、标签纸、信封；打印速度：大于30ppm，自动双面打印速度：15面/分钟，首页打印输出时间：少于8.5秒，分辨率600*600dpi，优化1200dpi；Windows 7、XP（SP3）、Vista 3.制冷水浴，4.控制软件 5.散料盒. | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 水蒸汽透过率测试仪 | 一、技术参数 1．适用于塑料薄膜、土工膜、建筑材料等多种材料的水蒸气透过率的测定。通过水蒸气透过系数的测定，达到控制与调节材料的技术指标、满足产品应用的不同需求。 2．设备采用规范的间歇式称重方法。 3．具有快速接入的温湿度检定插口，用于进行快速校准。 4．提供标准砝码快速校准模式。 5．自动间歇称重测试机构，透湿杯称量气缸升降机构，每次测量前称重器自动清零。 6．搭载LystemTM实验室数据管理系统。 7．测控系统支持在局域网中接入 LystemTM实验室数据管理系统，系统采用开放式C/S系统框架。 8．测试范围 0.1～10,000 g/m2•24h（常规） 9．测试精度 0.01 g/m2•24h 10．试样数量 3件 11．试验温度 15℃～55℃（常规） 控温精度 ±0.1℃（常规） 12．试验湿度 10%RH～98%RH（标准90%RH） 13．控湿精度 ±1%RH 14．吹扫风速 0.5～2.5 m/s 15．测试面积50.25cm2 16．试样厚度 ≤25mm 17．为方便实验室后期试验数据比对及参加能力验证，制造商需有通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审获得认可资格的实验室，并有培训中心，随时提供初级和高级培训，投标时提供生产厂家实验室（CNAS）证书证明材料。 二、配置 测试仪器主机、内嵌软件、自动进气干燥装置、自动干燥过滤器、校验砝码、LystemTM实验室数据管理系统。 台式机电脑一台： CPU 型号：intel酷睿i3-4160双核处理器，内存容量：4G DDR3，硬盘容量：500G HDD，7200转，显卡芯片：1G 独立显存，显示器：20寸LED液晶显示屏。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 全自动多功能甲醛 氨测定仪 | 1.空气甲醛检测方法符合酚试剂分光光度法（GB/T 18204.26-2000），纺织品甲醛检测方法符合（GB/T 2912.1-2009）、家具人造板、壁纸、涂料、胶黏剂甲醛检测方法符合乙酰丙酮分光光度法（GB 18580、GB 18582、GB 18583 GB 18584、 GB 18585），空气氨检测方法符合纳式氨分光光度法（GB/T 18204.25-2000）。 2. 采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时。 3.采用4.7英寸大液晶显示屏，中文显示。直接显示被测物浓度，并显示当次测量吸光度。 4. *仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。 5. *样品显色和测量为同一密闭器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精度，单通道可实现多参数检测。 6.通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂包显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。 7.仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。 8.可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入，可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告，通过外置打印系统即可实现报告打印。 9. 外设USB接口，支持数据管理和仪器控制。 10．光源：超高亮发光二极管 11．波长： 空气甲醛：630 nm 壁纸甲醛：412 nm 纺织品：412 nm 涂料：412 nm 胶黏剂：412 nm 家具•人造板：412 nm 空气氨：430 nm 12．测定下限： 空气甲醛：0.01 mg/m3 壁纸甲醛：1 mg/kg 纺织品：5 mg/kg 涂料：5 .0 mg/kg 胶黏剂：5×10-3 g/kg 家具•人造板：0.05 mg/L(干燥器法)0.1 mg/100g(穿孔萃取法)0.05 mg/m3 (气候箱法) 空气氨：0.10 mg/m3 13．测定范围： 空气甲醛：0.00-2.00 mg/m3 壁纸甲醛：0-250 mg/kg 纺织品：0-500 mg/kg 涂料：0.0-625.0 mg/kg 胶黏剂：0.00-1.25 g/kg 家具•人造板：0.0-5.0 mg/L(干燥器法)0.0-80.0 mg/100g(穿孔萃取法)0.00-25.00 mg/m3 (气候箱法) 空气氨：0.00-5.00 mg/m3 14．测量精度：±5% | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 室内空气TVOC速测仪 | 1. 采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时。 2.仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。 3.通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂包显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。 4.采用9V电池供电，满足实验室测定需要可支持现场测定，同时具有电量自诊断和节能功能，自动提示电量不足，仪器不使用后30分钟自动关机。 5．光源：超高亮发光二极管 6．波长：TVOC：630 nm、465 nm 7．测定下限：0.05 mg/ m3 8．测定范围：0.00-4.00 mg/ m3 9．测量精度：±5% 10．电源： DC 9 V | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 室内空气苯-苯系物速测仪 | 1.采用固体发光器件既作光源又作单色器，光源/单色器、比色槽、传感器一体化，无可动部件，脉冲供电方式，光源使用寿命达10万小时。 2.仪器具有内置工作曲线，无需配制标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。 3.通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂包显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。 4.采用9V电池供电，满足实验室测定需要可支持现场测定，同时具有电量自诊断和节能功能，自动提示电量不足，仪器不使用后30分钟自动关机。 5．光源：超高亮发光二极管 6．波长：465 nm 7．测定下限：0.05 mg/ m3 8．测定范围：0.00-1.00 mg/ m3 9．测量精度：±5% 10．电源： DC 9 V | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 多参数水质分析仪（65个参数） | 1．检测方法： 分光光度法及滴定法。 2．显示方式：采用4.7英寸大液晶显示屏，中文显示。直接显示被测物浓度，并显示当次测量吸光度。 3．内置曲线：余氯、二氧化氯和硝酸盐等分光光度法检测的参数，仪器具有内置工作曲线，无需配置标准溶液，只需要用配套试剂进行零点校正后，即可实现样品的快速定量测定。 4．测量方式： 样品显色和测量为同一密闭器皿（圆柱形），无需转移，提高检测精度，单通道可实现多参数检测。 5．专用试剂盒：通过专用的预制试剂，大大缩短试剂配制时间，操作简单，使用方便。加入专用试剂包显色后，仅需零点校正即可实现被测物的测定。 6．单机软件：仪器具有测量、设置、记录、保存和数据统计处理等多项功能。 7．联机软件：可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入，可导出EXCEL格式数据。可直接编写检测报告，通过外置打印系统即可实现报告打印。 8．数据接口：外设USB接口，支持数据管理和仪器控制。 9．供电方式：双电源系统，满足实验室测定需要，可支持现场测定。仪器内置锂电池，满足应急及现场监测，同时具有电量自诊断功能，自动提示电量不足。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | （12通道）农药残毒快速检测仪 | 1. 光源：至少包括412 nm超高亮发光二极管和254 nm紫外灯。 2. 稳定性：≤0.005 Abs/20 min。 3. 检测通道：有机磷和氨基甲酸酯类农药12通道；有机氯类农药5通道；菊酯类农药5通道。 4. 光源工作方式：脉冲供电非连续工作。 5. 温度控制：为保证酶抑制法测定有机磷和氨基甲酸酯类农药检测结果的准确性以及适用吉林省气候特点，要求每一检测通道均具备加热控温功能。控温范围25℃～40℃连续可调，人机交互界面实时显示温度，温度上限报警功能。 6. 操作灵活性高：单机和联机均可操控仪器，仪器兼具比色和薄层两种测量模式。开机及测量过程具有蜂鸣提示功能。 7. 检测方式：有机磷和氨基甲酸酯类农药样品显色和测量均采用低试剂用量的1 mL圆柱形比色瓶，无需转移溶液，减少操作误差，单键触发12通道同时检测。仪器可同时检测有机氯（DDT、六六六）和菊酯（溴氰菊酯、联苯菊酯）。 8. 测定下限及范围：有机磷和氨基甲酸酯类农药0.01～3.0 mg/kg，抑 制 率：0～100.0%；有机氯类农药测定下限为0.3 mg/kg ，范围为0.0 mg/kg～40.0 mg/kg；菊酯类农药测定下限为0.3 mg/kg ，范围为0.0 mg/kg～40.0 mg/kg。 9. 打印和数据处理：内置高速热敏打印机，可打印样品编号、检测日期、浓度等相关信息。可通过样品编号、检测日期、浓度查询检测结果。人机交互界面实时显示时钟和日期信息。 10. 软件系统：配备USB和232接口数据传输接口，联机软件可实现对主机的控制和检测数据的实时上传，可自主设定有机磷氨基甲酸酯类农药培养、显色时间等，检测过程自动倒计时，可实现样品名称、被检测项目、检测机构、检测人员等信息的输入等。检测数据可以EXCEL格式导出。通过外置打印系统即可实现报告打印。 11. 自动诊断：对于有机磷和氨基甲酸酯类农药残留检测，检测仪器具有酶是否失效自动判别功能。 12. 数据上传：检测数据可自动与吉林省食品安全委员会食品安全监管平台实现无缝对接。检测系统的基础数据从监管信息系统同步下载更新。 仪器配置： 超声波提取仪1台;电子台秤1台;移液器（1μL～100μL,1mL～5mL）1支;1 mL玻璃比色瓶14个;比色瓶定位器14个;搅拌针1包;20 mL塑料样品提取瓶1包;多功能固定架1个;5 mL净化专用离心管20个;脱脂棉1袋;金属搅拌棒2根;柱管3个;取样勺1个;带启子药勺2个;有机磷和氨基甲酸酯类试剂500次/套;有机氯和菊酯类试剂10次/套。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 检测显微镜 | 一、仪器性能: 1.采用无限远光学系统及模块化功能设计。 2.长工作距离明视场平场物镜，视场大而清晰。 3.广角平场目镜：视场直径Ф22mm。 4.内置式可切换偏光观察装置，起偏器可360°旋转。 5.上光源采用翻盖式12V50W卤素灯箱，更换灯炮安全便捷，下光源采用12V30W卤素灯，加装散热片。 6.三目镜筒可自由切换目视观察与显微摄影，摄影时可100%通光 二、技术参数 1.目镜 类 别 放大倍数 视场(mm) 大视野目镜 10X φ22 大视野目镜 20X φ11 2.物镜 类 型 放大倍数 数值孔径NA 工作距离（mm） 长工作距离平场消色差物镜 5X(明场) 0.12 18.3 10X(明场) 0.25 8.9 20X(明场) 0.40 8.7 40X(明场) 0.60 3.7 100X（明场） 1.25 0.44 3.光学放大倍数：50X -- 2000X，系统参考放大倍数：50X-5000X 4.滤色片组：黄色、蓝色、绿色、磨砂玻璃 5.偏光装置：可插入式起偏振片和三目头内置检偏振片 6.载物台：二层机械移动式:尺寸:210mmX140mm,移动范围:75mmX50mm 7.粗微同轴调焦机构，微动手轮格值：0.002mm 8.落射照明器：6V/50W卤素灯，亮度可调;透射光源12V30W卤素灯，加装散热片。 9.防霉：特有的防霉系统 三、系统组成 研究型检测显微镜(电脑型): 1.显微镜 2.适配镜 3。摄像器（含看图软件） 4．二维测试软件CF-2000C 5．台式机电脑： 品牌机，CPU型号G3250，奔腾双核，硬盘500G，内存2G，19寸液晶显示器。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 11 | 手持速测仪 | 1．测试粒子粒径PM2.5、PM10(量程0-500ug/m3) 2．采样原理光散射 3．浓度单位微克/每立方米 4．光 源激光二极管 5．采样时间60s 6．环境条件工作环境5～45℃, < 90%RH 7．储藏环境：-20～50℃, < 90%RH 8．电 源Li-ion锂离子电池(7.4V/1000mAh)或AC/DC适配器(AC输入：100~240V，50/60Hz,,DC输出：9V， 1.5A 9．电池工作时间连续测试时间大于3小时 10．标准附件AC/DC适配器，便携式保护箱 | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 节能陶瓷纤维马弗炉高温电炉一体式 | 1．控制方式：液晶微电脑仪表 2．电源电压：380V 3．额定温度：1200℃ 4．输入功率：5KW 5．内胆尺寸（mm）：≥120（高）*200（宽）*300（深） 6．外形尺寸（mm）：≥500（高）*460（宽）*630（深） | 1 | 台 |  |  |  |
| 13 | 超声波细胞粉碎仪 | 功率：950W 频率：20-25KHZ 破碎容量：0.5-600mL 占空比：0.1-99% 时间精度 ：±1％ 超声时间设定 ：0.1-9.9S 间隙设定 ：0.1-9.9S 超声总时间设定：999M 温度保护范围 ：0-99℃ 超声功率比：1%-99% 随机变幅杆：Φ6 特点： 用PWM控制开关电源，功率连续可调，稳定性好，可贮存50组实验参数 电源： 220/110V 50Hz/60Hz | 1 | 台 |  |  |  |
| 14 | 超声波清洗器 | 1、数显设定超声清洗时间 2、工作时间倒计时显示 3、实时显示清洗槽内实际温度 4、室温-80℃的温度设定范围 5、1-99分钟总工作时间设定 6、配有专用不锈钢网篮，降音盖 7、仪器的内外壳和降音盖采用优质不锈钢 8、仪器的操作程序采用单片机软件 9、工作参数断电记忆功能 10、内槽 长*宽*高 ( mm) L/W/H：>300*240*150 11、容量L：10 12、频 率KHz：40 13、功 率 W：300 14、加热功率W：800 15、温度可调：室温-80 16、时间可调：1-99 17、排水：有 | 1 | 台 |  |  |  |
| 15 | 台式鼓风干燥箱 | 1、 内胆尺寸>450mm×350mm×450mm， 2、 控温+10-250℃， 3、 微电脑PID控制， 4、 不锈钢方孔棚板(隔网)2枚 | 3 | 台 |  |  |  |
| 16 | 真空干燥箱 | 内胆尺寸≥415mm×370mm×345mm，控温+10~250℃，220V 50HZ，400W，真空度133Pa，载物托架（标配）2块，微电脑智能控制、定时功能、PID自整定、超温报警。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 17 | 旋片式真空泵 | 1.带不返油，不喷油，不漏油装置； 2.泵在运行过程中带有强制性进油装置； 3.旋片材质：聚四氟乙烯碳纤维压成板； 4.直联泵所配电机通过国际的CE和3C认证可以24小时联系运转。 5.输送介质:空气 6.抽气速率:4L/S 7.极限真空泵度:6×10-2PA 8.转速:1400r.p.m 9.工作电压(V):220V/380V 10.配套电机功率:0.55kw 11.快速接头:KF-20 12.容油量(L):1.2 13.传动方式:直联传动 | 3 | 台 |  |  |  |
| 18 | 高压静电纺丝机 | 1. 高压电源: 0~50KV, 数字显示, 过流保护，过压保护，输出功率小于25W. 负高压：0～-20KV，数字显示, 过流保护，过压保护. * 2. 四通道计量泵: 采用连续化计量泵. 使用方便，数显。流动速率，注射量，以及注射时间都可以精确控制。*4个通道可以独立控制，设定不同的推进速度。 3. 转动收丝器，1套，转速150～6000rpm（含直径6mm的细轴收丝器，和直径75mm，20mm的圆柱形收丝器，长度均为235mm），细轴和圆柱形收丝器可以互换；碟状收丝器（直径140mm，边缘尖锐，斜边），1个；平板收丝器（含支架，角度可调），1个。 4. 喷头、高压夹子，各种喷头专用夹具和支架。 5. 操作照明灯（肉眼即可清楚观察纺丝过程）。 6. 单喷头以及多喷头系统。 喷头采用医用针头，可更换各种不同直径的针头。 单喷头：100个，微球专用喷头：1个 多喷头：2套。（V型排布四喷头；线性排布5喷头。） 7. 同轴喷头系统。同轴双层喷头：内外层均为医用针头，可更换各种规格的针头。 同轴喷头：6套。各层针头均可自由拆卸，自由更换 8. 并列喷头系统。 并肩喷头：6套。 针头可更换 9. 加热装置。可加热室温～80度。 10.喷头可以上下、左右、前后调节，喷射角度360度调节。 11. 安全系统：紧急按钮；开门断电装置；静电消除装置。 12. 排风扇. （外接排气管，可将排气管接入通风橱，以便排出挥发的溶剂） 13. 注射器: 100 个。针头：100个。PTFE软管：30根。PE软管：30根。移液枪8支：100uml,200uml,1000uml,5000uml各2支。 14. 喷头移动装置，可以设置的速度匀速往复移动。数显，无级调速。 15. 箱体内壁镶嵌PE绝缘板。 16. 湿度控制：由于纺丝过程需要不断排出释放的有机溶剂气体，因此设备内湿度难以直接控制。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 移动式万向抽风罩 | 1. 空气处理量：240 m³/h 2.功率：30w 3.电流：1.2A 4.噪音：≤50dba 5.电压/频率：220V/50Hz 6.外部手臂：三关节手臂-从罩到进风口(管臂可移动) 7.接口内径：90mm 8.使用环境温度：-30°C～70°C 9.底部滚轮：共四个，两个锁定万向轮 结构 10.金属部件：主要材质为1.2mm镀锌钢板，涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层; 11.过滤模块：聚丙烯 12.LED显示屏：电脑化控制面板，显示室内温度，在线监测实验室内空气质量变化情况并显示ppm数值（可选），实时监测过滤器出风口化学品浓度变化并显示ppm数值（可选）；高灵敏探头精确测量，显示风机转速等； 报警点设置：用户可自行设置合适的报警点，提高实验室安全等级。 13.风机：24伏电压，美国PSC进口风机，性能稳定，超静音，无刷电机。 14.风机箱：镀锌钢板，与风机组合，保证风机性能稳定。 15.接口：抗电磁干扰电源线。 16.配过滤器型号TY | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 高剪切分散乳化机 | 功率1050W 电源：220V，50/60Hz 操作方式：点动、连续作业 处理量范围：150-10000ml 最大处理粘度：8000CP 转速范围：10000-30000rpm 转速显示：刻度显示 转速控制：无级调速 接触物料材质：SS316L 轴套材质：聚四氟乙烯（PTFE）/可根据客户需求定制铜轴合金材质 粉液混合版配置工作头型号：25J-X、25T1 粉液混合版配置工作头数量：2根 是否可兼容FA25系列工作头：是 可选配工作头数量：大于22种 可选配工作头型号：30G、30F、30DG、30DF、6G、8G、10G、18G、18F、20DG、20DF、25G、25F、25DG、25DF、25J、25J-Q、25J-X、25T1、25T2、25T3、25T4 电机是否进口：是 允许环境温度：5-40℃ 允许相对湿度：80% 工序类型：分批处理 相关配件：工作支架、底座 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 光学接触角 | 全自动高温动态接触角测量仪主要用于测量液体对固体的接触角，即液体对固体的浸润性，也可测量外相为液体的接触角。该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角, 例如块状材料、纤维材料、纺织材料等，粉末样品在压片后也可测量。 一、整体指标： 1. 接触角测量范围：0-180°、滚动角测量范围：0-360° 2. 接触角测值精度：±0.1°、滚动角:0.2° 3. 接触角分辨率：0.01° 4. 张力测量范围：0mN/M～1000mN/M 5. 张力测量精度：0.01（mN/m） 二、硬件指标： （一） 样品台及其控制： 1、样品台移动：XY行程：手动±50mm 精度：0.1mm Z行程：手动 45mm 精度：0.01mm； 2、样品台大小：100*100mm，加热平台内40×60mm 3、样品台旋转：360度整体旋转平台：0-360°精度控制在0.2°， 并带加热控温装置达到室温—400°，控温精度0.1° 4、仪器水平控制：样品台水平控制、镜头水平控制和整机四脚水平 5、压片机用来了测粉体接触角 （二） 进液系统及其控制： 1、进液系统：高精度自动进样系统。 2、进液器：高精度可更换针头气密玻璃针管50ul、100ul，进样精度0.1 ul 3、针头： 0.7mm/0.5mm标准针头 4、进样器控制：XY 行程：手动 12.5mm*12.5mm 0.01mm精度 Z行程：手动25mm 0.01mm精度 实现移液及焦距对焦功能 5、进样模式：程序设置进样区域，多点自动按序拍摄，统一分析计算，自动得到数据，一键出结果。 （三） 成像系统及其控制： 1、镜头控制：一维俯仰控制 。 2、镜头：工业连续放大镜头 0.7-5X光学放大 有效像素55 -320 pixel/mm ，工作距离90mm。 3、相机系统：工业级超低照度CCD系统 水平750线 0.0005Lux照度。 4、相机通讯：德国进口CCD高帧率（208fps）,高品质。1394b接口工业数字摄像机在全分辨率下，Pike F-032B/C工业数字摄像机帧率可达208fps，在其他分辨率下可达700祯每秒（通过实验做到过）。通过减小AOI（感兴趣区域），采用binning（b/w）模式或子采样方式可以获取更高的采集帧率。F-032B/C是一款适用于运动分析的工业数字摄像机。 5、背景光：可调亮度LED冷光源，高亮度LED灯 进口亚克力遮光片技术 （四） 软件指标： 1、接触角分析方法: 6种量高法、五点拟合法、量角法、插板计算法、悬滴拟合法、气泡俘获法、自动影像分析法等 2、接触角数据取得方式：全自动测值和人工修整相结合。按测试，软件自动拍照-查找敏感点-计算接触角值-显示计算结果，整个过程无须人工干预，以降低人为因素影响 3、接触角量测技术：数学模型拟合与真实液滴外廓实际量测相结合，解决非对称图像测值问题 4、测试液滴状态，共4种：悬滴法(Pendant Drop)、停滴法(Sessile Drop)（2/3态）、气泡虏获法、插板法等 5、曲面修正：上凸曲面、下凹曲面、表面粗糙度修正 6、动/静态接触角测试，可测试前进/后退角/倾斜角和滚动角值 7、拍摄图像方法：单张拍摄、间隔拍摄（1-3600秒）和200帧/秒连续拍摄 8、左右接触角值分别计算与比较功能，软件自动求取平均接触角 9、强大的数据库管理功能：备份、压缩、导出EXCEL表格，测值以及曲线拟合结果均可保存到导出的图片上，直观明了。 10、视频录相功能：录制AVI格式影视图像，可用于PPT文件制作 11、多种表面自由能估算模型，至少有9种表面自由能估算模型，不但能分析低能固体表面，也能分析高能固体表面 12、台式电脑1台： 品牌机，CPU型号G3250，奔腾双核，硬盘500G，内存2G，19寸液晶显示器。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | 氧指数测定仪 | 1、 进口氧传感器，液晶显示，单片机操作。 2、 数字显示氧气浓度范围：0—100% 3、 分辨率：±0.1% 4、 测量精度：0.5级 5、 响应时间：＜10S 6、 燃烧筒内径：≥75㎜ 7、 燃烧筒内气体流速：40mm±2mm/s 8、 工作压力：0.1Mpa 9、 气体：工业级氧气/氮气各1瓶，40L。 10、点火器一套，火焰的长度5 mm-30 mm可调节 | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 建材制品燃烧热值测试装置 | 1、 仪器热容量约10000J/K。 2、 热容量重复性误差≤0.2%。 3、 测温范围：8～40℃。 4、 温度分辨率:0.001℃。 5、 氧弹容积：300ml。 6、 内筒容积：2000ml。 7、 氧弹密封性：充氧压力2.5～3.5Mpa无漏气。 8、 氧弹耐压性：20Mpa水压。 9、 搅拌功率：3W。 10、搅拌速度内筒：375r/min。 11、电源：220V±10V，50HZ。 12、环境条件：室温10～35℃，温度≤80%。 13、坩埚（不锈钢）2只。 14、单头氧弹1只。 15、点火丝1卷。 16、计算机控制，计算机操作，满足标准对相关数据的采集、记录、处理的要求。采用JUE FENG软件。 17、台式电脑一台 品牌机，CPU型号G3250，奔腾双核，硬盘500G，内存2G，19寸液晶显示器。 18、双面激光打印机一台： 幅面：A4幅面，内存：32MB，标准纸盒输入量：250页，纸张输出：最多100页，介质类型：普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、标签纸、信封，鼓粉分离，打印速度：大于30ppm，自动双面打印速度：15面/分钟，首页打印输出时间：少于8.5秒，分辨率600*600dpi，优化1200dpi；Windows 7、XP（SP3）、Vista。 19、99.9%氧气1瓶，40L。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 24 | 砂磨机 | 研磨机须适用于连续、 多次或循环研磨工艺；结构紧凑, 占用安装空间小；配有双端面机械密封,带有强制密封液循环冷却系统；研磨筒体为密闭式圆柱形筒体,设有填加和排放研磨介质的接口，夹套可冷却。相关技术参数要求如下: 1. 研磨筒体结构：不锈钢镀铬. 2. 研磨筒体容积：约 4 L，悬臂式结构. 3. 研磨筒体内衬：不锈钢镀铬材质. 4. 研磨介质填充率：研磨介质填充率(研磨介质体积占研磨腔体有效容积)须达到85%。 5. 搅拌轴：专利TetraNex高效四角研磨盘, 冷硬铸铁. 6. 研磨筒体端盖：不锈钢材质. 7. 物料和研磨介质分离系统：要求德国原装进口动态大面积分离器，缝隙宽度0.2 毫米，材料为不锈钢. 8. 密封材料：聚四氟乙烯和全氟橡胶. 9. 机械密封：要求德国原装进口，密封液压力容器容积为6L工作容积为 1L, 内装蛇形冷却管, 液面浮子开关, 带有压缩空气过滤器、调节阀门等. 10．设备的检测和控制操作为标准控制系统: 配有搅拌轴电机电流表、进料泵驱动电机电流表、砂磨机启动/停止按钮、砂磨机转速快慢/调节、进料泵启动/停止按钮、紧急停机按钮、触点式温度计(测量范围0-100 °C, 达到工艺设定最大值时自动关机)、触点式压力表(测量范围0-6 bar, 达到工艺设定最大值时自动关机)、配电箱(包括控制和继电部分，电压波动不超过+/- 5%)。 11．驱动：变频调速, 线速度8-13m/s。驱动电机功率为5.5 kW , 防护级IP 55. 12．启动形式：变频启动. 13．进料泵：进料泵为隔膜泵，转速通过节气阀和压力调节器调节，带脉冲消除装置. 14. 驱动电压：380 V / 50 Hz / 3 phases三相. 15. 控制电压：220 V AC / 24 V DC. 16. 电器设备：配电箱防护级，操作板位于设备上. 17. 研磨珠15kg：粒径0.7-0.9mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 25 | 实验室喷雾干燥器 | 1、整机不锈钢制作，二流体喷雾的雾化结构； 2、设有喷咀清洁器（通针），在喷咀被堵塞时会自动清除，通针的频率可自动调整； 3、额定物料处理量：1500-1800mL/H； 4、最小样品量： 50mL（视物料固形物含量差异）； 5、实时调控PID恒温控制技术，加热控温精度：±1℃； 6、喷嘴口径: 0.5mm 、0.7mm、 1mm 、1.5mm 、2mm 可选，并可根据客户要求定制; 7、整机功率：4KW； 8、在低温110℃条件下完成瞬间喷雾干燥; 9、彩色LCD触摸屏操作控制，全中文操作界面。 10、进风温度 110～150 ℃ | 1 | 台 |  |  |  |
| 26 | 台式高速离心机 | 1、触摸面板、数码管显示（LED） 2、电子门锁，保证操作安全。 3、自动计算RCF。 4、转速: 12300r/min 5、相对离心力:15550×g 6、容量:12×10ml、10×5ml、12×1.5ml（配三种转子及配套尺寸和数量的离心管） 7、定时范围:0～99min 短时离心 8、转速精度:±30r/min 9、电源:Ac220V 50Hz 5A | 1 | 套 |  |  |  |
| 27 | 全自动比表面及孔径分布仪 | 1、测试功能:静态容量法,吸附及脱附等温线测定,BET法比表面积测定(单点及多点),Langmuir法比表面积测定,BJH总孔体积及孔径分析,t-plot图法微孔分析,MP法微孔分析,CO2-冰水法微孔分析,t－plot图法外比表面积测定,样品真密度测定和平均粒径估算; 2、真空系统:集装式管路及电磁阀控制系统,大大减小管路死体积空间,提高检测吸附气体微量变化的灵敏度,从而提高孔径分析的分辨率;同时集装式管路减少了连接点,大大提高密封性和仪器使用寿命.（提供仪器实物图片或者设计图纸说明） 3、测试模式:集成“单一氮气测试模式”和“氮气+氦气标准测试模式”于一体,供客户根据实际需要选择使用;采用“氮气+氦气标准测试模式”,符合国际标准,可确保结果的准确性和一致性,且操作简单;对于低温下可吸附氦气的样品,不适宜采用氦气测定自由空间,可通过采用“单一氮气测试模式”获得理想的测试结果. 4、防护措施:外部配置有防护门（提供仪器实物图片说明）,彻底杜绝了因液氮飞溅而对实验操作人员造成的伤害；防护门的配置，大大减少液氮的挥发，增加的液氮使用时间，减少了使用成本；更为重要的是非常有效减少了因外界气流变化而对测试实验的影响，大大提升了仪器的测试稳定性和精度; 5、标定气体: 具备使用He气和“氮气+空管”模式2种冷自由空间体积标定的功能; 6、测定范围:0.0005(m2/g)--至无上限(比表面积);0.35nm-500nm(孔径);0.0001cc/g--至无上限(总孔体积) 7、测量精度:比表面积重复精度≤± 1.0%，最可几孔径重复偏差≤0.02nm，真密度 ≤±0.04%；外表面积≤± 1.5%； 8、液位控制:V-Sorb液氮面控制系统,确保测试全程液氮面相对样品管位置保持不变,彻底消除因冷体积空间变化引入的测量误差. 9、数据采集:采用主流的数据采集存储系统和高精度及高集成度数据采集模块,误差小,抗干扰能力强. 10、样品数量:同时进行2个样品分析和2个样品脱气处理,样品测试系统和样品处理系统必需相互独立,且样品测试和样品脱气处理必需同时进行,避免了测试管路受到污染,从而进一步确保测试的精度和提高仪器使用寿命 11、样品处理:样品处理的全过程通过软件来自动控制,包括温度、时间及真空泵启停,并且具备处理开始时间的预设功能,可实现夜间无人值守式测试和处理样品,大大提高工作效率. 12、控制系统:采用可编程控制器电磁阀控制系统,高集成度和抗干扰能力,提高仪器稳定性和使用寿命. 13、压力测量:采用原装进口高精度硅薄膜电容式压力传感器分段测量压力,显著提高测试精度,配置2支压力传感器,压力传感器必须提供进口检测证书 压力精度:高精度进口硅薄膜电容式压力传感器,精度达实际读数的0.15％,优于全量程的0.15％ 14、真空泵:进口双极真空泵必须可以实现外置和内置仪器中二种放置方法,泵必须内置仪器中,可以通过软件根据实验需要自动控制真空泵启停，从而延长真空泵的寿命. 15、液氮杯:采用进口4升大容量不锈钢内胆杜瓦瓶,相比玻璃内胆杜瓦瓶优点为：经久耐用,不易破损,在无需增加保温盖的条件下可连续进行72小时测试,无需添加液氮,能完全满足孔径长时间测试需求 16、分压范围:P/Po 准确可控范围达5x10-6-0.998 17、极限真空:4x10-2Pa (3x10-4Torr) 18、样品类型:粉末,颗粒,纤维及片状材料等 19、测试气体:高纯N2气(99.999%)或其它(按需选择如Ar,Kr) 20、数据处理:Windows兼容数据处理软件,功能完善,操作简单,多种模式数据分析,图形化数据分析结果报表. 21、品质保障:投标该产品的生产厂家企业法人营业执照注册资本200万以上;产品必须具备国科委技术鉴定证书和计量院检测证书,生产企业产品必须获得ISO9001质量认证,专业技术人员上门安装、调试及使用培训；免费提供软件升级. 22、电压:交流220V;电流:5A 23、其他配置: （1）40升高纯氮气和高纯氦气（含气瓶）各一瓶，V-Sorb主机一台; （2）台式电脑一台： 显示器：23英寸LED液晶显示器 CPU 型号：Intel 酷睿i5 4460 CPU 频率：3.2GHz 内存容量：8GB DDR3 硬盘容量：1TB 7200转 显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 750 1GB ，显存类型GDDR5 光驱类型：DVD-ROM （3）黑白激光多功能一体机： 打印功能：打印速度26ppm，自动双面打印，首页打印时间少于8.5秒，分辨率：HQ1200（2400*600dpi）；扫描功能：分辨率光学600*2400dpi，插值19.200*19.200dpi，色彩深度24位色，灰阶256级；复印功能：分辨率600*600dpi，复印速度26cpm，最多复印99份；传真功能：调制解调器速度33.6Kbps；鼓粉分离设计。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 28 | 全自动真密度测定仪 | 1、测试方法:体积置换法,气体膨胀法 2、主机功能:真密度测定,硬质泡沫开孔率及闭孔率(孔隙率)测定 3、数据处理:高精度PρT气体密度计算模型,消除实际气体因非理想状态,采用理想气体状态方程计算时可能带来的误差,提高测试精度。 4、测定压力:可选外接真空泵，实现采用负压（0-1Bar）或可选正压（1Bar-2Bar）模式测定 5、测量精度:测定精度±0.02%,重复性±0.01%,测试分辨率0.0001g/cc 6、恒温系统:测试模块恒温系统，可保持测试模块恒定在温度35℃下进行测定，能有效抑制压力传感器的读数温漂和保持整个测试系统的温度均匀性，提高测试精度和重复性 7、控制系统:采用可编程控制器控制系统,高集成度和抗干扰能力,提高仪器稳定性和使用寿命,完全自动化测试模式,可通过软件灵活选择多种测试模式 8、测试操控:可编程嵌入式系统,触摸屏操作,并可USB外接键盘和鼠标操作;通过RS232通讯可外接电脑,可同时在外接电脑上运行软件进行测试,一体式操作和电脑操作模式完美结果，给用户提供灵活的选择 9、管路系统:采用专有技术的V-Sorb型集装式管路系统,可有效系统提高密封性,大大减小基体腔自由体积空间,提高测试精度；集装式管路系统可有效提高整体测试系统的温度均匀性及抗外界干扰能力,有利于提高测试结果的重复性 10、防飞溅措施:采用V-Sorb专有技术,样品池底部安装可拆卸过滤装置,可有效防止样品被吸入管路系统.通过采用测试腔体底部进气方式,可有效防止样品飞溅;H-Sorb型二级渐进式进气模式,可软件控制进气速率,进一步防止样品飞溅 11、样品容器: 2个标配直径50mm，1个标配直径62mm、深度60mm，180ml大容积样品池(500ml可选)，上下口径一致的圆柱状桶形样品池可方便样品的装卸；采用专有的G-DenGyc型填充技术，可根据样品量体积大小，灵活选择不同体积的填塞铝块，实现样品池自由空间最小，提高测试精度，免除针对不同体积样品更换不同样品池操作 12、样品数量:可同时进行3样品的测定 13、压力精度:进口高精度压力传感器,精度达0.04% FS,长期使用稳定性0.025%FS 14、测试气体:高纯He气或N2（推荐选用99.999%纯度） 15、品质保障:生产企业法人营业执照注册资本200万以上;生产企业产品必须获得ISO9001质量认证,专业技术人员上门安装、调试及使用培训；免费提供软件升级 16、电压:交流220V;功率:350W 17、40L高纯氦气1瓶（99.999%纯度）。 18、台式机电脑1台： CPU 型号：i3-4160双核处理器，内存容量：4G DDR3，硬盘容量：500G HDD，7200转，显卡芯片：1G 独立显存，显示器：20寸LED液晶显示屏。 19、双面激光打印机一台： 幅面A4幅面，内存：32MB，标准纸盒输入量：250页，纸张输出：最多100页，介质类型：普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、铜版纸、标签纸、信封；打印速度：大于30ppm，自动双面打印速度：15面/分钟，首页打印输出时间：少于8.5秒，分辨率600*600dpi，优化1200dpi。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 29 | 超纯水机 | 1、造水量：20升/小时。 2、进水: 自来水：TDS<200ppm，水压0.1～0.3MPa，水温5-40℃，取水口: 2个: RO纯水和UP纯水。 3、出水水质： RO纯水：电导率≤10us/cm@25℃（自来水TDS＜200PPM），其他指标可达到分析实验室用水（GB/T6682-2008）三级水标准； UP纯水：电阻率≥10MΩ.cm@25℃，吸光度（254nm、1cm光程）≤0.001，二氧化硅（以SiO2计）＜0.01 4、达到分析实验室用水（GB/T6682-2008）一级水标准 5、配2个滤芯，1个活性炭芯 | 1 | 套 |  |  |  |
| 30 | 硬质泡沫塑料吸水率测定仪 | 1、塑料缸尺寸：Φ272*265mm 2、网笼尺寸：Φ185*200mm 3、称量范围(g) 5000 4、可读性(g) 0.01 5、重复性(≤g) ±0.01 6、线性(≤g) ±0.02 7、秤盘尺寸(mm) Φ158 | 1 | 台 |  |  |  |
| 31 | 旋转式粘度计 | 1、显示方式 数字式 2、转子转速(r/min) 0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60 3、调速 八级调整 4、转子 1、2、3、4 5、测量范围(mPa•s) 10~2*106 6、测量误差(牛顿液体) ±5% 7、配恒温池和支架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 32 | 双层玻璃反应釜 | 1、反应釜釜内有效容积(L)20； 2、夹套容积(L)6； 3、夹套换热面积(m²)0.32； 4、冷凝器换热面积(m²)0.3； 5、玻璃反应釜材质高硼硅3.3； 6、固定架及连接件材质不锈钢304； 7、反应釜釜体耐受温度(℃)-80～200； 8、操作压力(Mpa)真空或常压反应釜电机； 9、功率(W)90；调节方式变频调速； 10、转速(rpm)50～500； 11、反应釜釜盖开口6个搅拌口50#法兰口； 12、传感器口24#标准磨口； 13、冷凝器连接口50#球磨口； 14、液体加料口34#标准磨口； 15、恒压漏斗接口40#标准磨口； 16、固体加料口80#法兰口； 17、反应釜体进出液循环口DN15； 18、密封件材质聚四氟乙烯； 19、整机电源220V 50HZ； 20、放料阀无积液侧放料阀，放料阀距地面有效尺寸:约370mm； 21、温度传感器材质不锈钢，不锈钢表面包氟，双重防腐； 22、搅拌三叶旋片式搅拌桨、轴为不锈钢外包四氟； | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 台式循环水式多用真空泵 | 射流器、抽气咀喷涂Teflon（PTFE），氟橡胶材质气体管路； 功率（W）180； 电源（V/Hz）220/50； 流量（L/min）80； 扬程（m）10； 最大真空度（MPa）0.098； 单头抽气量（L/min）10； 抽气头数（个）2； 安全功能：逆流防止阀； 水箱容积（L）15；水箱材质：PP. | 1 | 台 |  |  |  |
| 34 | 循环水式多用真空泵 | 功率W：550； 电源V/Hz：220/50； 流量L/min：100； 扬程m：12； 安全功能：逆流防止阀； 机壳材质：冷板静电喷塑； 最大真空度MPa：0.098； 单头抽气量L/min：10；抽气头数(个)：5； 水箱容积L：57； 水箱材质：聚氯乙烯。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 35 | 旋转蒸发仪 | 最佳使用环境温度（℃）：5～35； 转速调节范围（rpm）：10～180； 蒸发能力（ml/min）：20； 可到达真空度（Pa）：399.9以下； 水浴锅温度调节范围（℃）：常温～100； 温度设定显示：按键输入 数字显示； 转速设定显示：旋钮设定 数字显示； 电源：220V 50Hz； 旋转电机功率(W)：25； 加热功率（kW）：1.5； 冷凝管：直立式双重蛇形管，冷凝面积（㎡）：0.12； 旋转瓶（L）：0.5～2；收集瓶（L）：1； 真空密封：特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封； 水浴锅尺寸（mm）：φ260×140； 水浴锅容积(L)：7.4； 升降器功能：滑动方式+手动延长辅助、重量平衡； 升降行程（mm）：100+150。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 36 | 低温冷却液循环泵 | 载冷剂储液槽容积(L)5； 空载最低温度(℃)-20； 使用温度范围(℃)-20～25； 温度稳定性(℃)±2； 最佳环境温度(℃)5～25； 最佳环境湿度≤60%； 电源单相 220V±10% 50HZ； 安全保护延时、漏电、过电流、过热； 整机功率(W)635； 制冷剂R22； 载冷剂输出 制冷量(W)：10℃1150；0℃880；-10℃600；-20℃320；循环泵功率(W)100； 额定流量(L/min)20； 扬程(m)4～6； 外循环接口尺寸螺纹连接：1/2"； 开口尺寸(mm)Φ210； 储液槽内径与高度(mm)Ф220×180； 储液槽容纳最大烧瓶容量(ml)2000（自配）； 载冷剂储槽材质SUS304； 载冷剂输送管道、阀门材质SUS304； 制冷主机占用空间(mm)约450L×340W×690H。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 37 | 循环水（油）浴 | 储液槽容积(L)20； 加热最高温度(℃)200； 使用温度范围(℃)室温+5～200； 电源单相 220V 50Hz； 温度显示方式数字式； 控温精度(℃)±2； 加热丝功率(W)3000； 循环泵功率(W)280； 额定流量(L/min)30； 扬程(m)10～12； 外循环接口丝口连接：6分； 开口尺寸（㎜）Φ350； 储液槽内径与高度(mm)Φ350×220； 储液槽材质SUS304。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 集热式磁力搅拌器 | 温度范围（℃）室温+5 ～200； 控温精度(℃)±1； 温度设定显示按键输入，数显显示； 转速设定旋钮设定； 转速(rpm)0～2000； 浴槽尺寸（mm）Ф140×90； 浴槽容积（L）1； 加热功率(W)300； 最大可放置烧瓶(ml)500； 电源（V/Hz）220/50。 | 4 | 台 |  |  |  |
| 39 | 气相色谱仪 | 一、快速加热和冷却的柱温箱 1.室温+10℃～420℃（使用液态CO2时可达-50℃，液氮可达-99℃） 2.温度设定精度：0.1℃ 3.控温精度：0.01℃ 4. *最大升温速率：250℃/min，以0.01℃/min增加 5. *温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ 6. 最大运行时间：9999.99分钟 7. *程序段数：20阶21平台 8. *降温速率：从 420 降到 50℃ 约7.5 min（室温25℃） 9. 具有柱温箱温度的自动保护功能。 二、进样单元 最多可同时安装三个独立控温的进样单元，由先进的自动流量控制系统（AFC）控制。 分流/不分流进样口 1. 配备全自动电子流量控制系统AFC，具备室温补偿和自动环境补偿功能，支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能 2.标准配备载气节省模式，有效节约载气消耗量 3.压力设定范围：0 ～ 970 kPa（相当于0-141 psi） 4.升压速率设定范围：-400 ～ 400 kPa/min 5. 流量设定范围：0 ～ 1250mL/min 6 .校正功能：可保持柱温箱升温中的柱平均线速度（只限毛细管柱时） 7.最高温度 ：420 ℃ 8.升温设定：1 ℃步阶 9.压力程序：7阶 10.分流比设定范围：0 ～ 9999.9 三、 *检测器单元： 可同时安装四个独立控温的检测器，检测器的气体由自动压力控制系统（APC）控制，检测器的数据采集速率是250Hz（4ms）。 氢火焰离子化检测器（FID） 1.最高使用温度：420 oC 2.方式：双流路方式 3.自动点火功能 4.*最低检测限：3pgC / sec（十二烷） 5.线性范围： 107 四、其他 1.色谱柱和流路系统 支持毛细管柱； 具有室温补偿和自动环境补偿功能； 具有恒定的载气线速度控制功能。 2.面板键盘 完全控制及显示所有温度区域和载气流量； 完全控制所有检测器功能； 实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件； 主机具有背光式LCD240x320点大液晶显示屏（30列x16行），实现对主机的直接控制。 3.多种附件可供选择 配自动液体进样器。 五．*数据处理系统 1.数据采集和数据解析 采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯，满足GLP操作规范。 2.报告制作 高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出。 3.质量控制 高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，具有仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4.网络化控制 可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 六．台式机电脑一台 显示器：23英寸LED液晶显示器 CPU 型号：Intel 酷睿i5 4460 CPU 频率：3.2GHz 内存容量：8GB DDR3 硬盘容量：1TB 7200转 显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 750 1GB ，显存类型GDDR5 光驱类型：DVD-ROM 七．激光打印机 打印、复印、扫描、传真多功能，打印功能：打印速度26ppm，自动双面打印，首页打印时间少于8.5秒，分辨率：HQ1200（2400*600dpi）；扫描功能：分辨率光学600*2400dpi，插值19.200*19.200dpi，色彩深度24位色，灰阶256级；复印功能：分辨率600*600dpi，复印速度26cpm，最多复印99份；传真功能：调制解调器速度33.6Kbps；鼓粉分离设计。 八．附件、零配件 Rtx-5 30m x0.25mm x0.25um色谱柱， 一根 Rtx-WAX 30mx0.32mmX1.0um色谱柱， 一根 1.5mL样品瓶套装,带盖和隔垫 (100个/包) 一包 消耗品包， 一套，氢气管、载气管 三根 专用色谱工具包；要求由仪器生产厂家提供原厂的附件及零配件,包括10μL的微量进样器至少1支，可满足运行一年的进样垫、玻璃衬管、压环、及其他保证仪器能正常运行一年的零配件。 九.氮气钢瓶40L 十.真空干燥器四个，直径240mm，可抽真空。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 40 | 精密蠕动泵 | 0.002-380ml/min,转速范围：0.1~100rpm 正反转可逆 转速分辨率：0.1 rpm 调节方式：薄膜按键连续调节，支持外部信号控制和通信控制 显示方式：3位LED数码转速显示 外控接口：启停控制，方向控制，速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选) 通讯接口：RS485 掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作 全速功能：一键控制全速工作，用于填充、排空等 外形尺寸（长×宽×高）：232×142×149(mm) 适用电源：AC 90V-260V/30W 工作环境温度： 0 ~ 40℃ 工作环境相对湿度：＜80% IP等级：IP31 | 2 | 台 |  |  |  |
| 41 | 中草药粉碎机 | 投入量400g，功率1200W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 台灯式紫外分析仪 | 采用波长分别254nm、365nm的石英紫外线灯管各一组及滤色片组成。为层析板点样、定位照明，座内装有一根普通荧光灯。紫外滤光片尺寸：50mm×200mm | 1 | 台 |  |  |  |
| 43 | 玻璃气流烘干器 | 干燥时间：8—10min，温度设定范围：40—120℃，加热器功率：800W，出风口数量：12、20、30，可根据用户要求配置，风管规格：（外径×长度mm）：Φ18×200 Φ12×200 Φ8×190，电机功率：22W～30W，工作电压：～220V±10%，50Hz. | 1 | 台 |  |  |  |
| 44 | 升降型恒温水、油浴锅 | 304不锈钢内胆，手动升降，PT100控温探头，智能温度控制数显表，220V-1.5KW ，内部尺寸240 X 140升降，控温：室温-250℃，容积2L. | 5 | 台 |  |  |  |
| 45 | 电子天平 | 称量范围（g） 20000 可读性 (g) 1 重复性 (≤g) ±1 线性 (≤g) ±2 秤盘尺寸（mm） ≥238×286 | 1 | 台 |  |  |  |
| 46 | 电子天平 | 称量范围(g) 300 可读性(g) 0.01 重复性(≤g) ±0.01 线性(≤g) ±0.02 秤盘尺寸(mm) ≥Φ125 | 2 | 台 |  |  |  |
| 47 | 电子天平 | 称量范围(g) 3100 可读性(g) 0.1 重复性(≤g) ±0.1 线性(≤g) ±0.2 秤盘尺寸(mm) ≥174×143 | 2 | 台 |  |  |  |
| 48 | 电子精密天平 | 称量范围(g) 300 可读性(g) 0.001 重复性(≤g) ±0.001 线性(≤g) ±0.002 秤盘尺寸(mm) ≥Φ90 | 2 | 台 |  |  |  |
| 49 | 电子密度天平 | 称量范围(g) 500 可读性(g) 0.001 重复性(≤g) ±0.001 线性(≤g) ±0.002 秤盘尺寸(mm) ≥Φ90 | 1 | 台 |  |  |  |
| 50 | 强磁力搅拌器 | 电源：AC220V±10%； 工作方式：连续； 转速：100~1800r/min； 最大搅拌容：10000ml； 电机转矩：50mNM. | 3 | 台 |  |  |  |
| 51 | 温度数显恒温磁力搅拌器 | 电 源： AC220V±10％； 工作方式：连续； 最大搅拌容量：10000ml； 加热功率：500W内无级调温； 搅拌转速： 100～2000r/min； 电机转矩： 20mN·M； 控温精度： ±1℃，控温范围： 室温～150℃（2000ml以内）； 加热盘尺寸：170×170mm（不锈钢）. | 3 | 台 |  |  |  |
| 52 | 立式恒速电动搅拌器 | 电源：Ac100-230V 额定转速时转矩：1N•M 转速：20-1300r/min 功率：250W 适用介质黏度：>100000mpas 转夹头夹持尺寸：≤13mm 搅拌容量：50000ml 支杆尺寸：16×170mm 调速±10转/级 | 3 | 台 |  |  |  |
| 53 | 电动搅拌机 | 额定电源：AC220V，50 Hz； 额定功率 110 W； 额定电流 4 A； 额定转矩 0.68 Nm； 工作制式 100 ％； 转速控制 无级； 转速范围 50～1800 rpm； 转速显示 数显值×10 rpm； 转夹头最大扭矩 66 Ncm； 搅拌棒夹持范围 0.5～10 mm； 搅拌量（H2O） 20000 ml； 允许环境温度 不大于 40 ℃； 允许相对湿度 不大于 90 ％。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 54 | 紫外可见分光光度计 | 一、主要技术参数 1． 波长范围：190nm~900nm 2． 波长准确度：±0.3nm（开机自动校准） 3． 波长重复性：0.1nm 4． *光谱带宽： 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm 5． *杂散光：≤0.010%T（220nm,NaI; 340nm,NaNO2 ） 6． 光源转换：自动切换（可在320nm-380nm波段范围内任意设定） 7． 光度方式：透过率，吸光度，反射率、能量 8．光度范围：-4.0~4.0Abs 9．光度准确度：±0.002Abs(0-0.5Abs)，±0.004Abs(0.5-1.0Abs); ±0.3%T(0-100%T) 10.光度重复性 ：0.001Abs(0-0.5Abs),0.002Abs(0.5-1.0Abs) 11．基线平直度：±0.001Abs 12．基线漂移： 0.0004Abs/h(500nm,OAbs预热后) 13. * 噪声：±0.0004Abs 14. *光源：插座型长寿命溴钨灯及氘灯（更换灯后无须调整） 15.检测器：光电倍增管 16.样品室：可选配八联样品池架，积分球附件等 二、积分球技术 1.测量波长范围：230nm～850nm（狭缝宽度5nm） 2.检测器 ：光电倍增管 3.积分球 ：直径为58mm，内壁为硫酸钡涂层样品光以0°角入射，参比光以8°角入射 4.积分球开孔 ：进光孔为宽10mm、高20mm的长方形孔出光孔为直径18mm的圆孔 5.样品最大尺寸：宽度75mm，高度80mm，厚度15mm（全反射测量时）（标准条件下） 宽度200mm，高度80mm，厚度20mm（漫反射测量时） 宽度100mm，高度80mm，厚度15mm（透射测量时） 三、仪器配置： 1. 紫外可见分光光度计主机一套 2. UV win 5.1.0软件一套 3. 10mm石英比色皿一对 4. DS19-1可变角度固体样品架一套 5. IS19-1积分球附件一套 6. 台式机电脑一台： 品牌机，CPU型号G3250，奔腾双核，速度3.2GHz，内存：DDR3，2GB，硬盘容量：500GB，显卡类型：集成显卡，显卡型号：Intel GMA HD 4000，19寸液晶显示器。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 55 | 氙灯耐气候老化试验箱 | 工作室尺寸（mm）：≥500*500*600（深×宽×高） 温度范围：RT＋10℃～100℃； 温度均匀度：±2℃； 温度波动度：±0.5℃； 湿度范围：50-98％R.H； 湿度波动度：+2%～-3% R.H； 黑板温度：65℃~100℃（可调） 氙灯灯源：风冷式灯管 氙灯功率：1.8KW×2根（风冷）（进口灯管） 样品架与灯距离：300mm~375mm（可调） 光谱波长290～800nm 辐照度范围50W/㎡～700W/㎡（智能调节） 动态旋转样架：每分钟1-10转 喷水周期(喷水时间/不喷水时间)： 18min/102min或12min/48min（依标准设定） 智能型7寸触摸屏温湿度控制仪可以实时显示并控制温度、湿度、淋雨周期、辐照强度、黑板温度等参数 | 1 | 台 |  |  |  |
| 56 | 高低温湿热试验箱 | 内箱尺寸：400*450*550mm（D*W*H） 温度范围：-40℃～+150℃ 温度波动度：≤±0.5℃ 温度均匀度：≤±2℃ 湿度范围：30%～98%RH 湿度均匀度：±3%RH(空载时) 升温速率：2~3℃/min 降温速率：0.7~1.0℃/min(空载时) 压缩机：法国“泰康”全封闭制冷压缩机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 57 | 腻子喷涂机 | 1.型式：液压隔膜泵 2.马达功率：9.0HP 3.电机功率：6.5KW 4.卸荷流量：18L/MIN 5.最大输出压力: 400bar 6.最大输送高度：70米 7.腻子喷涂喷嘴：655 8.乳胶漆喷涂喷嘴: 633 9.高压管耐压强度：500bar 10.腻子8小时喷涂：2000平方，乳胶漆8小时喷涂：7000平方. | 1 | 台 |  |  |  |
| 58 | 通风柜 | 1. 柜体：整体采用1.2mm冷轧钢板（鞍钢）机制成型,其开孔部分,皆由CNC自动冲孔机冲孔,外表并由0.5mm厚阿克苏诺贝尔环氧树脂静电喷涂,以达耐高温及耐酸碱；下柜体侧面和后面折弯为一体折弯成型，无焊接。 2. 台面：采用16mm厚优质思蒂福亚光环氧树脂板，防酸碱，耐腐蚀；四边边缘采用圆弧磨边加厚处理工艺。 3. 导流板：采用5.0mm厚富美家抗倍特板。 4. 内衬板：采用5.0mm厚富美家抗倍特板。 5. 透视窗：采用6mm厚安全钢化玻璃配平衡组合，平衡部分为无段式结构设计，可停留任意位置。 6. 配电照明：采用专用配电设施，独立控制；30W日光灯及电子开关，工作面达450Lux的亮度标准；设置4组220V 16A万能插座（公牛防水/防雾气插座） 7. 铰链：304不锈钢合页（模具成型）。 8. 地脚：采用高密度工程塑料可调地脚。 9. 实验龙头：采用实验室专用遥控水阀（TOF）。 10. 杯槽：采用高密度纯PP材料一体成型，厚度5mm，具有弹性，耐酸碱及耐有机溶剂（TOF）。 11.风速：≥0.7m/s，噪音60分贝以下。 12.尺寸：≥1800mm*850mm*2350mm | 4 | 套 |  |  |  |
| 59 | 边台 | 1、台面：采用12.7mm山东蓬莱实芯理化板，防酸碱，耐腐蚀；台边前缘采用圆弧磨边处理工艺。 2、支架：采用鞍钢武汉产40*60*1.5mm的优质方钢，表面经酸洗磷化处理后，EPOXY静电阿克苏诺贝尔粉末喷涂处理，防腐蚀，耐高温，能承重。； 3、柜体：采用18mm厚三聚氰胺中密度纤维板或同级别林顿E1级优质刨花板,边缘2mm PVC防水封边处理。 4、背板、抽屉底板：采用12 mm三聚氰胺中密度纤维板或同级别优质刨花板（林顿E1级），边缘2mm PVC防水封边处理。 5、铰链：不锈钢弹簧铰链。 6、导轨：三节承重静音导轨。 7、尺寸：≥L（长）*750mm（宽）*850mm（高） | 30 | 米 |  |  |  |
| 60 | 中央台 | 1、台面：采用12.7mm山东蓬莱实芯理化板，防酸碱，耐腐蚀；台边前缘采用圆弧磨边处理工艺。 2、支架：采用武汉鞍钢产40*60*1.5mm的优质方钢，表面经酸洗磷化处理后，EPOXY静电阿克苏诺贝尔粉末喷涂处理，防腐蚀，耐高温，能承重。 3、柜体：采用18mm厚三聚氰胺中密度纤维板或同级别优质林顿E1级刨花板,边缘2mm PVC防水封边处理。 4、背板 抽屉底板：采用12 mm三聚氰胺中密度纤维板或同级别优质林顿E1级刨花板，边缘2mm PVC防水封边处理。 5、铰链：不锈钢弹簧铰链。 6、导轨：三节承重静音导轨。 7、配钢玻架20米，中隔板10mm钢化玻璃，9＃不锈钢管，冷轧钢架。 8、PP水槽（TOF）和三口PP水龙头（TOF）4套。 9、尺寸：≥L（长）*1500mm（宽）*850mm（高） | 28 | 米 |  |  |  |
| 61 | 实验室水电改造 | 包括实验室的墙壁开关箱、电路改造、供水排水改造等费用。 |  |  |  |  |  |
| 62 | 胶体磨 | 1.物料加工细度：2-60um 2.产量自流（t/h）：0.5-2 3.电机型号 ：Y132S 4.功率（kw：5.5 5.转速（rpm）：2900 6.配有冷却系统 | 1 | 台 |  |  |  |
| 63 | 三辊研磨机 | 轧辊直径：65mm，轧辊长度：125mm，电机功率：550W，辊筒转速：32:89:250。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 64 | 变频搅拌砂磨分散机 | 调速范围：0-10,000 RPM； 不锈钢夹层料筒：1.2L(可选配0.6L或2L) 电机参数：550W 分散盘直径：50mm，60m各一个 升降方式：弹簧/手动 研磨盘直径：50mm，60m各一个 升降行程：280mm 搅拌容量：0-2L(以水为参考) | 1 | 套 |  |  |  |
| 65 | 耐沾污测试仪 | 用于测定建筑外墙涂料的耐沾污性能，由时间控制器、水箱、固定支架、冲洗管、冲洗台构成。符合GB/T 9780标准要求；全不锈钢材质；采用高精度时间控制器及电磁阀作为主控组件，可自动控制冲洗时间。 配件： 1. 流平仪：高级耐磨不锈钢材质，符合GB/T 3998、ASTM D2801 标准要求；分布有五对窄V字形槽，它们的槽深分别为100，200，300，500和1000μm。 2. 比重杯：不锈钢材质耐腐蚀，杯体圆弧加工方便清洗。100ml标准容积，符合ISO 2811标准要求。每个杯子出厂前均经过精密校正，保证误差在1mg （0.001%）之内。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 66 | 腻子稠度仪 | 符合GB/T 1749标准要求，适用于厚漆或腻子稠度的测定。 唧筒：内径Φ29.7mm，深29mm，容积20.07ml；不锈钢砝码：2kg 玻璃板：20×20×0.6cm，板上刻有直径5～16cm的圆圈。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 67 | 搅拌砂磨分散机 | 集搅拌、分散、砂磨于一体；采用了变频鼠笼电机、无电刷、使用寿命长，噪音更低，适合在实验室里使用；变频器的显示屏直接显示转轴转速。电机功率：550W；调速范围：0～7500r/min；手动弹簧升降；配两个分散盘（直径50mm和60mm）、两个砂磨盘（直径45mm和60mm）、可通冷却水的1.5L夹层不锈钢料筒 配件： 单槽刮板细度计：按照GB/T 1724标准制作，用于测定涂料、漆浆、油墨和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程度；测量范围：0-50µm，最小分度值2.5μm：附带一块刮刀。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 68 | 建筑涂料耐洗刷仪 | 推杆式设计，运行速度稳定均匀、测试结果重复性强；双滑道可以同时进行两个样板测试。机器整体由阳极氧化铝制成，十年使用寿命设计。运行速率可以在5～95次/分直接任意设定且不受电压频率影响，可满足多种不同标准的要求；兼容多种摩擦头以符合ISO11998、ASTM 2486和GB9766多种标准；磨擦负重：450±10g；洗刷行程：300mm；洗刷次数：0～9999次任意设定。 配件： 1.无石棉纤维水泥板2箱：符合国家最新标准要求：JC/T412.1-2006中NAF（无石棉）H（高密度）V级技术要求，表面处理按GB 9271要求浸水一周处理（PH≈10）和砂纸打磨。尺寸≥150×70×5mm（200片/箱）和尺寸≥430×150×5mm（100片/箱）各1箱。 2.刷子2对：符合GB/T9266的黑色猪鬃刷子（2个/对）。 3. 套装线棒：高级不锈钢耐磨材质， 厚度 60，80，100，120μm各1支，1支手柄，螺丝刀1个，携带箱1个，有效涂布宽度：200mm，总长：240mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 69 | 直线干燥时间记录仪 | 液晶屏直接显示运行时间。对涂在表面上的色漆和清漆等各种涂料由流体变成稳定的薄膜都能以描绘直线轨迹的形式自动连续展现干燥过程各个阶段的状态，能直观地分析、观察各阶段所用时间。 可同时测量6个样品，节约测量时间有四种不同的速度：6 - 12 – 24 - 48小时，可适合任何应用。电源：AC 110V～220V，50～60HZ 配件： 1. 玻璃条1盒，316*24*3mm， 60条/盒 2. 立方体制备器，高级不锈钢耐磨材质； 适合涂覆直线干燥时间记录仪的玻璃条；同时分布有两种凹槽间隙深度：38-76μm；误差：﹤±2μm； 有效涂布宽度：12.7mm；总长：25mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 70 | 建筑涂料耐污渍测试仪 | 符合国家最新标准GB/T 9780标准要求。装卸测试样板及更换磨擦头极其方便快捷；推杆式设计，运行速度稳定均匀、测试结果重复性强；双滑道可以同时进行两个样板测试。机器整体由阳极氧化铝制成，十年使用寿命设计。运行速率可以在5～95次/分直接任意设定且不受电压频率影响。 磨擦负重：1500±10g；洗刷行程：300mm；洗刷次数：0～9999次任意设定 配件： 1.黑色聚烯烃（PVC）塑料片：符合GB/T 9780-2013标准要求，也可替代建筑涂料耐洗刷性测定所用的无石棉水泥加压板。 尺寸：≥432mm×165mm×（0.25±0.02）mm；包装规格：100片/箱。 2.配套粉煤灰： 200g/瓶，由全国涂料和颜料标准技术委员会统一提供. 3.四面制备器：高级不锈钢耐磨材质； 同时分布有四种凹槽间隙深度：25-50-75-100μm；误差：﹤±2μm； 有效涂布宽度：80mm；总长：100mm | 1 | 套 |  |  |  |
| 71 | 智能斯托墨粘度计 | 适用于测定建筑涂料和厚浆漆等高粘度液体；内置校准程序，用户可以自己完成校准。LCD显示屏直接显示被测样品的KU值、样品温度值以及CP值。中英文两种语言切换，可设定测试时间，带RS232通讯端口，可以打印测试数据。测量范围：40.2-141.0KU；准确度：满量程的±1.5%；重复性：满量程的±1%。 配件： 1. 涂4杯，便携式设计，高精度机械精密加工，铜制杯体，不锈钢流出嘴，符合GB/T 1723标准相关要求。容量：100ml；流出孔径Φ4mm±0.02mm。 2. 流挂仪：高级耐磨不锈钢材质，符合GB/T 9264标准要求；能将待测试样刮成10条不同厚度的平行湿膜，湿膜宽度为6mm，条膜间距为1.5mm，相邻条膜厚度差25 μm ，量程：50-275μm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 72 | 智能反射率测定仪 | 自动计算反射率值；符合国际标准:ISO 2814, 6504、GB/T13452.32、GB9270、GB5211.17标准要求；自动定标、自动判断零点以及白板标准； 即开即测，一键开机/测量；具备简易测量模式以及统计测量模式；带USB接口和数据传输软件。 照测条件：0/45（0度发射，45度接收）；测量范围：0～99.9%； 重复精度：≤0.2%；重现性：±0.5%；工作电源：一节5号(AA)碱性电池或可充电电池；测量孔径：12×17mm（椭圆） 配件：遮盖率测定板，符合GB/T 1726标准要求，用于简单快速的测试色漆的遮盖力。黑白格参数：25mm×25mm 各16格（黑色部分反射系数<1；白色部分反射系数：80±2）。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 73 | 数显白度仪 | 按国际照明委（CIE）规定的标准光源A及照测条件45/0设计，符合 GB 2913、GB 5950、GB 8940.1、GB 12097、GB 13025.2等标准要求。测量范围：0～99.9 数显；分辨率：0.1； 光源：12V/30W卤钨灯；零点漂移：≤0.2/10min ； 电源波动稳定性≤0.1； 测量重复性：≤0.3 | 1 | 台 |  |  |  |
| 74 | 基本型光泽计 | 自动稳零，无需校零，高稳定性，即开即测，无需预热；自动关机，超低省电设计（只需1节5号电池）。石英晶体标准板，长寿命LED光源。 测量范围：0～199.9GU；精度：0.1GU；稳定性：小于±0.4GU/30Min； 示值误差：小于±1.5GU | 1 | 套 |  |  |  |
| 75 | 腻子涂刮器 | 符合GB/T 1727标准要求，用于制备一定均匀厚度的腻子或厚浆漆。全不锈钢材质，带刮刀一把，三种模型板厚度：1mm、0.7mm、0.5mm ；内框尺寸：145×60mmm | 1 | 套 |  |  |  |
| 76 | 全自动腻子涂刮器 | 该仪器执行最新标准选用高精度智能仪表，全程采用电脑信息采集处理器完成整个生产实验过程，具有操作简单，实验数据精确的优点，享有自主知识产权。 模型板厚： 1mm、0.7mm、0.5mm；内框： 145x60mm；刮刀框内框： 150x70x2mm。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 77 | 腻子柔韧性测定仪 | 符合GB/T 1748标准要求，用于测定厚漆腻子柔韧性能； 不锈钢半园垫模：直径各为50mm、100mm各一个（宽为78mm） | 1 | 台 |  |  |  |
| 78 | 台式电导率仪 | 大屏幕、蓝色背光、双排数字显示液晶；手动温度补偿功能；新颖平面设计 。 测量范围：电导率：（0.001—2×105）μS/cm（1000MΩ-5Ω）；温度补偿范围：10°C～40°C（手动），基准温度25°C；仪器测量误差： ≤±1.5%（FS）； 仪器稳定性： ±0.67%/24h。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 79 | 台式酸度计 | 快速直接显示待测样品的PH值；3 1/2位液晶数字显示，手动温度补偿（0 ～60 °C）。测量范围：0.00—14.00； 分辨率：0.05 pH；稳定性：±0.01pH/3h | 1 | 套 |  |  |  |
| 80 | 便携式酸度计 | 测量范围：-2.00-19.99pH；-1999mV～0～1999mV；分辨率：0.01pH，1mV；精度： ±0.01pH；稳定度：±0.01pH/3h；温度补偿：0 ～100 °C，自动补偿；电源：AA电池两节。 标准配置：SX711便携式酸度计1台，塑壳pH/ATC三复合电极1支，pH标准缓冲液（pH4.00、pH6.86、pH9.18/50ml）各1瓶，小螺丝刀1把，备用AA电池2节。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 81 | 龟裂厚度实验板 | 用于制备一条不同厚度的涂膜，并在规定的条件下使其干燥，观察涂膜干燥后开裂处的厚度，以判定涂膜产生龟裂的最小厚度。量程： 0～2500μm；分度值：100μm | 1 | 台 |  |  |  |
| 82 | 色差仪 | 内置白板参数，无需每次校验，实现快速开机测量，光照定位功能， 新型积分球光路设计：消除了主光路和辅助光路的杂散光，具有最高的测量稳定性和测量精度 采用高容量、可充电的锂离子聚合物电池，无需反复购买电池， 配置CQCS3高端上位机软件，连接PC电脑实现更多功能， 照明/观察光学系统：8/d；测量孔径：8mm；D65光源，显示模式：CIE L*a*b*, L*C*h, XYZ,；色差值：ΔE*a*b*,ΔL*a*b,ΔE*C*h*， 重复性：≦0.07ΔE*a*b*；可储存100个标准样，20000个样品 | 1 | 台 |  |  |  |
| 83 | 电热恒温水槽 | 全不锈钢外壳，不锈钢内胆，数显微电脑控制，带定时功能（ 定时范围：1-9999min），工作室尺寸：600×300×170mm（30L）；控温范围：RT+5～99℃ | 3 | 台 |  |  |  |
| 84 | 电热恒温水浴锅 | 不锈钢内胆，烧杯孔可任意改变大小；高精度微电脑控温仪控温；超温声光跟踪报警；恒温波动度：±0.5℃；电源电压：220V 50Hz； 定时范围：1-9999min；跟踪报捷+2℃；二孔，4.9L，控温范围：RT+5℃～99℃，工作室尺寸150*300*110，输入功率：500W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 85 | 漆膜附着力试验仪 | 执行标准：GB/T1720-88，JISK6894，本仪器通过划圆轨迹法测定漆膜附着力性能。 1.描图直径：0-10.5㎜ 2.工作行程：80㎜ 3.描图螺距：1.5㎜ 4.砝码重量：100-1000g | 1 | 台 |  |  |  |
| 86 | 初期干燥抗裂性试验仪 | - 仪器总功率： l00w 2. 风机风速： 3 米/秒± 03 （可无级调速） 3. 风速仪： O ～10 米/秒 | 1 | 套 |  |  |  |
| 87 | 非接触法混凝土收缩变形测定仪 | 一、、技术参数： 工作电压：AC 220V 测量量程：2.0mm 测量精度：优于2μm,16位高精度AD采集 温度精度：±0.3℃ 湿度精度：±2% 工作温度：0℃ — +40℃ 工作湿度：不结露 操作系统：NJIOS2.1 系统环境：ARM920T 内核，32位令指系统，主频600MHZ。 64M内存，256Mbyte闪存 二、系统配置: 1.非接触法混凝土收缩变形测定仪主机 2.环境温湿度传感器 1个 3.数字温度传感器 4个 4.配套位移传感器探头 6支 5.位移传感器探头支架 6套 6.标靶、标靶支架等 6套 7. U盘、SD卡各 1个 8.USB转RS232数据线 1根 9.主机电源线 1根 | 1 | 套 |  |  |  |
| 88 | 墙体传热系数现场综合测定仪 | 1.热箱：内部开口尺寸为1000mm×1200mm，进深300mm，外壁采用两层彩钢板中间夹50厚的聚乙烯发泡塑料，其热阻值大于7.0 m2· K／W；每个热箱都采用使用寿命长，不易损坏的电加热带均匀加热，总的加热功率200W。 2.控制箱：铝合金便携式箱体，内置液晶触摸屏PC，装配自主研制开发的监控软件系统。最多80点温度巡检采用一台128点温度巡检模块、20点热流计巡检采用多路巡检仪，温度控制采用智能工业信号调节器。智能工业信号调节器通过PID自整定控制算法，驱动电力模块，调节热箱以及室内温度。热箱内温度控制精度为±0.2℃，数据读取时间间隔为10s，数据记录及计算间隔为10min。 3.液晶触摸屏PC：真正工业级PC，运行windows98操作系统，采用大屏幕10’TFT真彩色液晶屏幕配合触摸屏，画面直观清晰，操作简便；内建高效开关电源，可直接用220V AC供电，发热量低于其它公司同类产品。 4.温度传感器：采用铂电阻温度传感器测量量加热箱内温度，采用数字温度传感器，测量其他各点温度；铂电阻温度传感器计量精度为±0.1℃，数字温度传感器计量精度为±0.25℃。 | 2 | 台 |  |  |  |
| 89 | 标准恒温恒湿养护箱 | 有效容积 0.3/0.4立方米； 工作室尺寸 ≥65×50×130cm ； 温度设置 20℃（可调）； 温控精度 ±1℃ 湿度控制范围 ≥95%； 温控方式 自动；湿控方式 自动； 制冷功率 152W； 加热器功率 400W ； 电压功率 220V/560W。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 90 | 多功能氯离子渗透测量仪 | 供电电源：220V 使用电压范围：直流0～60V 电压精度：±0.1V 电流测试范围：0~400mA 电流精度：±0.1mA 温度测试范围：0~100℃ 温度测试精度：0.0625℃ 运行时间精度：＜1min 空载与满载电压变化：±0.1V 仪器功率：150W | 4 | 台 |  |  |  |
| 91 | 电脑 | 显示器尺寸：23英寸液晶显示屏 CPU 型号：Intel 酷睿i5 4460 CPU 频率：3.2GHz ， 内存容量：8GB DDR3 硬盘容量：1TB 7200转 ， 显卡芯片：NVIDIA GeForce GTX 750 1GB ，显存类型GDDR5 光驱类型：DVD-ROM 操作系统：windows8或7系统 | 3 | 个 |  |  |  |
| 92 | PP药品柜 | 尺寸：≥900*450*1800mm 柜体：采用8mm厚瓷白色原料PP板制作，具有卓越的耐腐蚀性，经同色焊条无缝焊接处理，保证柜体之坚固及密封性。 柜门：采用同质PP板制作，视窗部分以PS透明板制作。 层板：采用同质PP板制作，四边做突起设计，防止溅漏；底部用立式加固条整体焊成型，保证其受重不会变形。层板为活动式，可随意抽取。 门把手：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选） 门铰链：采用经过射出成型的PP材料制成，耐腐蚀性好。（颜色可选） 调整脚：底衬防水尼龙套环，具有防震、防腐蚀、防滑功能，可调节水平50mm±10%。 视窗：采用5mm钢化玻璃制作；可根据室内地坪适当调整柜体高度；外形美观大方，设计人性化。 螺丝：PP材质（可选不锈钢304材质，做耐强酸、碱，耐化学药品腐蚀防护处理。） 脚轮：ABS材质。 警示标签：柜门开口贴有警示标签，提醒周围人群注意安全。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储存，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 93 | 全钢药品柜 | 颜色：灰白色/蓝色（柜门） 规格：≥1800*900*450（H*W*D/MM） 层板：上柜两块活动层板，下柜一块活动层板。 柜体：整体采用1.2mm厚度优质冷轧钢板，表面经磷化处理，环氧 树脂静电喷涂，进烘箱高温固化。 钩件：采用2mm厚度镀锌板，经车床模具冲制而成，用于固定层板及配合层板的上下调节。 视窗：采用5mm厚度钢化玻璃，钢板镶边固定，并用透明硅胶增强粘固牢度。 铰链：采用优质弹簧铰链。 拉手：采用锌合金C型拉手。 基本参数 单层结构，双门，带可视窗，3块可调层。 | 1 | 个 |  |  |  |

注：单价中含税、安装环境改造、安装调试培训等费用，即交钥匙货物价。

三、公示期为5个工作日，自2015年 3月18日起至2015年3月22日止。

四、欢迎社会企业对货物的配置、技术参数提出意见、质疑（质疑处涂红），填报货物、工程的单价、综合单价、合价、总价。

公示内容：采购项目名称，货物名称、配置及技术参数要求、数量及数量单位、质保期及要求、注，工程项目名称、特征描述功能配置及技术参数要求、计量单位及工程数量、质保期及要求、注。

公告期结束后3个工作日内，我校将组织对征集到的技术方案、预算计划和意见进行评审，并据以制定采购文件，上报政府采购主管部门审批，实施政府采购。

五、欢迎社会企业监督、参与，请于公告期结束前向WWW6058@126.com提供技术方案、预算计划和意见，为我校制定政府采购需求标准和采购预算计划提供依据。

吉林建筑大学资产管理处：

地址：长春市新城大街5088号

项目联系人：刘晔

电话：0431-84566048