1、表格格式

货物需求及技术规格要求一览表

分包号：第  包

采购项目预算：     万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆盘旋光仪 | 测量模式：旋光度 光源：钠光灯＋滤色片，波长589.44nm 测量范围：±180° 度盘格值：1° 度盘游标读数值：0.05° 放大镜倍数：4X 旋光管：200mm 、100mm | 30 | 台 |  |  | 3年 | 签订合同之日起30日内，中标供应商负责将货物安全完好运抵长春市新城大街5088号 吉林建筑大学实验楼并安装调试培训完毕确保验收合格，交钥匙工程。 |
| 2 | 酸度计 | 大屏幕LCD段码液晶显示 自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准 3.手动温度补偿功能 技术参数：测量范围(0.00~14.00)pH （-1999～1999）mV 分辨率0.01pH 1mV 基本误差:±0.01pH±1个字 ±0.1%（FS）稳定性:（±0.01pH±1个字）/3h 温度补偿:手动(0.0～60.0)℃电源:AC (220±22)V，(50±l )Hz | 30 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 恒温水浴锅 | 8口，工作室尺寸：600*300*110mm 功率：2000W | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 低温恒温槽 | 开口尺寸:180*140 温度范围（℃）:-20~100 温度波动（℃）:0.05 工作槽容积:250*200*150 槽深度:150mm 外循环泵流量6L/min 控标参数： *1、液晶显示，分辩率0.01℃ 2、控温精度：0.02~0.05℃ 3、带排液阀 *4、带时间定时设置功能 5、外循环泵流量6L/min | 20 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 分光光度计 | 长重现性：1nm 透射比准确度: ±0.3% τ 透射比重复性：0.15% τ 杂散光： ≤0.05% τ (340nm NaNO2) 稳定性： 0.001A/30min（500nm预热后） 测光方式： 透过率、吸光度、浓度、能量 波长调节：手动 光度范围： -0.3～3A 显示方式： 4位LED显示 检测器： 进口硅光二极管 光源： 进口钨灯 电源： AC 220V/50Hz 110V/60Hz 功率： 120W 仪器尺寸： 360×280×190mm 主机净重： 9Kg 仪器特点 采用单片微机控制，数码显示 自动调0、调100%功能 可通过直接输入F因子建立标准曲线进行浓度直读 可直接输入标样和对应浓度值进行浓度测量 带恒温测定装置，并且不损坏仪器面板可灵活拆卸 | 30 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 玻璃仪器气流烘干器 | 实用范围：功率800Ｗ;工作电源～ 220/50；风管尺寸：长度(mm)170/200;数量:20;调整范围:温度（ ℃ ）40/120;精度(℃）±5 | 6 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 多功能振荡器 | 振荡方式：垂直、往复两用，振荡频率：0-300次/分钟，振动幅度：20mm，托盘尺寸540mm*120mm(垂直) 540mm*300mm(往复)。 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 8 | 气压室温湿度时钟挂屏 | 气压量程：101.3±35kPa；气压分辨率：0.01kPa； 温度量程：-50~+80℃; 温度分辨率：0.1℃、湿度显示 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 中央实验台 | 主框架：采用宝钢60*40*2mm钢管加工后，经气体保护焊接成为实验台的承重体，经磷化处理后喷塑，防止锈蚀，钢制调节脚，调整实验台的水平，每个脚的调节范围不小于50mm。 台面：采用12.7mm优质实芯理化板，耐强酸强碱，耐腐蚀，韧性好，经久耐用，不变形。 柜身：采用18mm优质三聚氰胺密度板，进口全自动封边机封边、进口封边胶、优质PVC封边条封边，柜内设计一活动层板，可调节高度或取掉 柜门、屉面：采用18mm厚优质中密度纤维板为基材，2mm厚优质PVC封边。 拉 手：采用PVC一字型拉手，模具成型，表面经化学处理，耐腐蚀，防酸碱。 铰 链：采用优质合金铰链。 滑 轨：采用优质二节轨滑道。 柜 脚：采用优质实验室专用不锈钢橡胶底座组合结构柜脚，高度可调 | 300 | 延米 |  |  |  |  |
| 10 | 天平实验台 | 规格900mm*600mm*800mm，配备带固定电源插座，实验台为1.2mm厚镀锌钢板焊接的全钢结构，采用12.7mm实芯理化板，400mm*300mm*60mm厚花岗岩台面，具有三级避震装置 | 40 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | 便携式投影仪 | 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.63英寸芯片 亮度 2800流明 对比度 2700:1 标准分辨率 XGA（1024*768） 光源类型 超高压汞灯 灯泡功率 210W 灯泡寿命 正常模式：5000小时，经济模式：10000小时 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 12 | 幕布 | 120寸，带支架 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 13 | 一体电脑 | 第四代英特尔酷睿i5处理器 显示器23英寸 8G DDR3 内存，1TB硬盘 RAMBO光驱 独立显卡，显存容量2G 内置集成网卡，无线网卡 集成声卡，内置扬声器，内置摄像头 内置多合一读卡器 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 14 | 电脑桌椅 | 桌子规格：1600mm*600mm，椅子高靠背，靠背角度可调 | 6 | 套 |  |  |  |  |
| 15 | 荧光分析仪 | 仪器功能：荧光、生物/化学发光、磷光以及磷光寿命 数据采集：激发谱、发射谱、同步谱 测量模式：波长扫描、时间扫描、三维扫描、三维时间扫描、定量分析 检测波长范围：200-750nm 测量对象：液体、粉末、薄膜 附件：固体样品支架、量子产率积分球、偏振附件、液氮低温测量附件、电子恒温样品支架、（带搅拌）恒温样品支架、副标准光源、高灵敏样品池支架等 主要技术参数 灵敏度：S/N >800(RMS)，S/N >250(P-P)，(使用水的拉曼峰,激发波长:350nm,光谱带宽:5nm, 响应时间:2S ) 最小样品量：0.6 毫升（使用标准 10mm方形样品池） 狭缝方式：水平狭缝 光源：150W 氙灯 单色器：机刻凹面衍射光栅:900g/mm,F2.2，校正像差，且可见光区高的光通量,提高检测灵敏度 激发侧闪耀波长：300nm 发射侧闪耀波长：400nm 检测器：光电倍增管，自增益功能：连续可调（0-1000V） 测量波长范围(EX和EM)：EX：200 到 800 nm，EM: 200 到 750nm,零级光 (使用备选的检测器R928可扩展至900nm) 光谱带宽：激发侧: 1,2.5,5,10,20nm ，发射侧: 1,2.5,5,10,20nm 分辨率：1.0nm 波长准确性：1.0nm 波长扫描速度：30，60，240，1,200，2,400，12,000，30,000，60,000nm/min 波长移动速度：60,000nm/min 响应时间从0到 98%：0.002,0.004,0.01,0.05,0.1,0.5,2,4s 光度计的显示范围：- 9999 ~ 9999 数据处理单元 PC：Windows XP Professional 打印机：Windows XP兼容的打印机 工作温度/湿度：15-35C，45-80%（不可有冷凝现象，35℃以上时湿度为 70%以下) 体积/重量：620 W × 520 D × 300 H mm (不包括突出部分)/41kg 能耗：100,115,220,230,240 VAC，50/60HZ,380 VA 配备：调试验收用耗材 具备厂家销售授权文件 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 16 | 化学需氧量测定仪 | 1.消解温度：165℃±0.5℃； 2.消解时间：10分钟； 3.抗氯干扰：开管≤900mg/L；密封≤10000mg/L； 4.测定范围：20～1000mg/L 可直接测定； 5.批处理样：20支； 6.重 现 性：≤0.87％； 7.光学稳定性：0.001A/5min； 8.测量方法： a.催化快速法《水和废水分析方法第三版补充篇》； b.密封催化快速法《水和废水分析方法第三版补篇》； 9.最低检出限：5mg/L COD 10.适应范围：各种场合、类型的化学需氧量的常规监测，海洋、地表水及科研正交试验。 主要特点： 快速、准确、直测范围宽、适应面广、费用低、操作简便灵活。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 17 | 打印机 | 产品类型：黑白激光打印机 最大打印幅面：A4 最高分辨率：1200x1200dpi 黑白打印速度：达到18ppm 处理器：266MHz 内存：2MB 网络打印：不支持有线网络打印 双面打印：手动 | 5 | 台 |  |  |  |  |
| 18 | 药品柜 | 规格：宽900*厚500*高2000，柜体、背板：18mm三聚氰胺板，以优质PVC封边条封边，门板：5mm厚玻璃内嵌对开门，材质采用16mm厚优质中密度纤维板为基材，2mm厚优质PVC封边。层板可拆卸材质与门板相同 | 70 | 个 |  |  |  |  |
| 19 | 学生实验凳 | 普通硬塑材质圆凳，不带靠背 | 200 | 个 |  |  |  |  |
| 20 | 磁力加热数显搅拌器 | 工作性能：恒温数显、无级调速、温度控制±1 功率：300W 搅拌转速：0-1800转 外形尺寸: 245×160×80 搅拌容量：可容纳250mL圆底烧瓶 | 100 | 台 |  |  |  |  |
| 21 | 电子天平 | 最大称量(g)220g;最小读数(0.1mg);称盘尺寸(mm)φ90 ;校准方式全自动;内校;稳定时间(s)5;具有钢化玻璃防风罩，滑动三门设计，过载保护秤盘，输出接口rs232c。 | 30 | 台 |  |  |  |  |
| 22 | 电子天平 | 最大称量(g)220g;最小读数(1mg);称盘尺寸(mm)φ90 ;校准方式全自动;内校;稳定时间(s)5;具有钢化玻璃防风罩，滑动三门设计，过载保护秤盘，输出接口rs232c。 | 30 | 台 |  |  |  |  |
| 23 | 纯水装置 | 进水水源：城市自来水，水压0.1-0.3MPa RO膜的造水速率：5-100L/H； 连续取水流量：1.5L/min； 出水口一：III级纯水的电导率显示0-10us/cm，符合中国GB6682-2008的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准； 出水口二：I级超纯水的 比电阻达到18.25 MΩ.cm@25℃;符合中国GB6682-2008的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准； 硅>99.9%截留率； 吸光度(254nm,1cm光程):=0.001； 可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm； 微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml；TOC<10ppb 重金属含量(ppm.max):＜0.001； 工作电源 220V/50Hz，电压波动率±10%； 工作条件：水温5-40℃，北方地区需要有防冻的房间； | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 24 | 循环水泵 | （1）主机采用双抽头，可单独或并联使用，装有两个表； （2）主机采用不锈钢板冲压成形，精致美观，箱体为特殊工程塑料； （3）装有特制的流体消声器，减少水中的气体与液体的摩擦噪音，使真空度更高更稳。耐腐蚀、无污染、噪音低、移动方便，还可根据用户需要加装真空调节阀，操作方便 | 10 | 台 |  |  |  |  |
| 25 | 电取暖器 | 电子控制带高档液晶屏幕，具备自动变换功率的变频功能，最大功率3000瓦，最小功率300瓦，可精确设定温度，可编程设定每天24小时的温度和开关机状态，带遥控器。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 26 | 气相色谱 | 电源：220V，50Hz；环境温度：15-35C；环境湿度：5%-95%。 柱箱：（1）温度范围：室温以上4C-450C；（2）温度设定：温度1C；程序设定升温速率0.1C；（3）升温速度：0.1C/分钟-120C/分钟；（4）温度稳定性；当环境温度变化1C时，优于0.01C；（5）程序升温：20阶21平台；（6）最大运行时间：999.99分钟；（7）降温速率：从450C降至50C<240秒(22℃室温下)；（8）保留时间重现性: <0.008% 或 <0.0008min；（9）峰面积重现性: < 1.0% RSD； 分流/不分流毛细管柱进样口：（1）可编程电子参数设定压力、流速、分流比；（2）最高使用温度400C；（3）压力设定范围：0~150psi 精度为0.001psi；（4）流量设定范围：0~200ml/min（以N2为载气时）0~1250ml/min（以H2或He为载气时）. 电子压力控制：（1）自动海拔高度压力及室温补偿;（2）控制精度0.001psi; （3）压力/流量程序:3级；（4）具有恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式的电子气路控制。 检测器：（1）所有检测器都有EPC 控制和电子开/关控制；（2）EPC 补偿大气压和温度变化；（3）氢火焰离子化检测器（FID），对绝大多数有机化合物都有响应；最低检测限（对十三烷）：<1.5 pg C/s；线性动态范围：>107（±10%）；全量程的数字化数据输出使得一次进样中可以对检测器的整个浓度范围（107）的峰实现定量分析； 数据采集速率高达500 Hz，适于半峰宽小到10 ms 的峰。 化学工作站:软件：Windows XP¦win7 操作环境，色谱分析软件包（应包括：本机运行控制软件；数据采集、分析、储存及定性定量分析）；（3）保留时间锁定软件(RTL). 色谱柱：HP-5 30m,0.32mm,0.25um*1。 备品备件：（1）安装工具包1个；（2））分流/不分流衬管5个；（3）10ul手动进样器用的针1个 检测器：FID，TCD 测试标样1套 分流不分流进样口套；EPC 氢火焰检测器，带EPC，用于填充柱和毛细管柱1套；EPC，色谱软件1套； 毛细管柱1年使用消耗品包； 气相色谱仪安装工具包1套； 进样针毛细管柱1套。 配备：氢气，氧气，氮气气瓶 调试验收用耗材 具备厂家销售授权文件 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 27 | 实验室整改 | 安装环境整改、电气环境改造，电源布线，更换老旧实验台上下水 | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 28 | 单色三维打印机 | 打印技术：熔丝制造法 最大成型尺寸：200×200×200mm 打印模式：最佳0.1mm 标准0.2mm 快速0.3mm 超高速04mm 打印材料：ABS/PLA 外形尺寸：468×558×510mm 打印头数：1个 文件格式：stl、XYZFormat(.3w) 电源：220V 2.4A 每台打印机配打印耗材：ABS塑料，外观为不透明的粒料1.5千克 | 4 | 套 |  |  |  |  |
| 29 | 展示吊柜 | 尺寸：4000×200×1200mm 板材：厚度≥15mm 吊柜固定在墙上，应有一定的承重能力 吊柜不设门 | 1 | 组 |  |  |  |  |

2、文字格式

货物需求及技术规格要求

分包号：第  包

采购项目预算：（采购项目预算一律公开，如果采购单位不接受超过预算的投标，应当在招标文件中事先声明“采购人不接受超过采购项目预算的投标”）

货物名称：

主要功能配置及技术参数要求：

辅助功能配置及技术参数要求：

数量及数量单位：

技术标准（国家标准、行业标准、企业标准）：

质量保证期：

交货时间：合同订立后   天。

交货地点：

交货方式：由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

3、编制说明

（1）采购单位编制采购需求时，每种货物均应将主要功能配置及其技术指标、辅助功能配置及其技术指标分别编制。

（2）在采购文件中，将规定投标文件对采购文件所要求的各种货物的主要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，否则，应予废标。

（3）采用综合评分法和性价比法评标的项目，辅助功能配置缺项或者辅助功能配置的技术指标有负偏离，不影响投标文件的实质性响应。

（4）采用最低评标价法评标的项目，，辅助功能配置及其技术指标的编制应当适当放宽，以更有利于采购到物有所值的货物：

a.辅助功能配置应当允许有不低于20%的缺项。投标文件中各种货物的辅助功能配置的缺项数量在允许的缺项比例内的，不影响投标文件的实质性响应。

b.辅助功能配置的技术指标应当允许有不超过10%的负偏离，有负偏离的辅助功能配置技术指标数量应当允许不超过招标文件全部辅助功能配置技术指标数量的20%。投标文件中辅助功能配置技术指标的负偏离幅度和有负偏离的辅助功能配置技术指标数量在招标文件允许范围内的，不影响实质性响应。

c.辅助功能配置允许的缺项比例，辅助功能配置的技术指标允许负偏离的幅度以及允许有负偏离的技术指标的数量比例，应当在采购文件中事先做出规定。