省直单位明确采购需求和招标要求一览表

项目名称：固体废弃物综合利用技术研发中心平台建设-进口设备           预算：                   万元

按照省政府政务公开协调办公室的规定，省直单位只允许委派担任评委的一名同志进入评标室并参加评标，其他人员均不允许进入评标室。请各单位认真遵守。 委派参加评标委员会的人员姓名： 丁锐 职务或职称（带身份证）：实验师 参加评标委员会的人员应提交单位出具的书面委托书并加盖公章。

投标供应商资格条件要求（应符合《政府采购法》、吉政发[2009]19号文件和吉财采购[2008]3号文件规定）：

资金来源及付款时间和条件（如果是采购办批准自行支付的项目，请详细写明付款承诺，如表中填列不下，可另附页详细写明并加盖公章）：全部货物安装调试培训完毕并验收合格交付使用之日起25个工作日内，由《关于下达省属本科高校一次性专项补助经费的通知》（吉财教指【2015】223号）财政资金一次性支付。

交货时间及地点：合同签订之日起90天内，长春市新城大街5088号 吉林建筑大学实验楼

是否收取履约保证金（履约保证金由采购单位收取和返还）：是，合同价款的百分之五。 履约金返还的时间和条件：全部货物安装调试培训完毕并验收合格交付使用之日起履约保证金自动转为质量保证金。

对所需货物质量保证期限要求：全部货物安装调试培训完毕并验收合格交付使用之日起满3年。 是否收取质量保证金（质量保证金由采购单位收取和返还）：是，合同价款的百分之五。 质保金收取方式：（1）履约保证金到期转作质保金：全部货物安装调试培训完毕并验收合格交付使用之日起履约保证金自动转为质量保证金。 质保金返还的时间和条件：全部货物安装调试培训完毕并验收合格交付使用之日起满3年，如无质量售后服务问题，10日内不计银行利息返还。

对售后服务的要求：质保期内，免费维修维保，自接到故障报修电话起2小时响应，24小时修复；质保期外，成本维修维保，自接到故障报修电话起2小时响应，24小时修复。

评标方法和标准：（1）写明最低评标价法、综合评分法或性价比法，如采用综合评分法或性价比法，请另附评分项目、参考分值；（2）投标人资格条件不能作为评分项目；（3）如表中填列不下，可另附页详细写明并加盖公章。最低评标价法。

是否接受超过采购预算的投标：否。

货物需求及规格技术指标：（1）列出详细的采购清单，并标明规格、技术指标、详细配置、尺寸、材质等要求，其中必须满足的项目用星号“*”标明，但应注意加“*”号的项目不能出现在评分标准中；（2）请提供相应的电子版材料。

是否需要召开答疑会、考察现场、专家论证：否。 （较大的、技术要求复杂的项目应召开答疑会或者组织投标人探勘项目现场）

其他要求：本项目为交钥匙工程，预算总价中包括货款、安装调试培训费、外贸代理费、税费等所有费用。投标人必须同时具有外国货物进口外贸代理权及其资质。

注：1、本表内容是编制招标文件的依据，应避免含有排他性、指定或者隐含指定品牌、指定供应商（包括指定进口产品）的问题，保证所设定事项公平公正。2、应符合国家有关优先或者强制采购节能、环保、自主创新产品等要求。3、本表如填列不全，请自行扩展。4、表格网站下载：www.jlszfcg.gov.cn

采购单位名称（公章）：                                     采购单位项目经办人签字：王昌福

联系电话：0431-84566058                                                    2015 年6月19日

1、表格格式

货物需求及技术规格要求一览表

分包号：固体废弃物综合利用技术研发中心平台建设-进口设备

采购项目预算：           万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要、辅助功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/套） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肖特基场发射扫描电子显微镜 | 一、技术参数 1.工作条件 1.1电源：220V(±10%), 50Hz 1.2环境温度： 20±5℃ 1.3相对湿度：< 65% 1.4连续工作时间：连续操作 2.技术说明 2.1该仪器是先进的表面分析仪器。其由真空系统、电子光学系统、样品室内二次电子探测器、镜筒内二次电子探测器，和镜筒内背散射电子探头、附件和零部件组成，可连接X射线能谱等。 2.2 技术参数 2.2.1二次电子分辨率：1.0nm(30kV)；1.8nm(1kV) ；2.5nm(200V) 背散射电子分辨率：2.0nm(15kV) 2.2.2 加速电压：0.2 ~ 30kV 2.2.3 电子束流：200nA 2.2.4 放大倍数：×2 ~ ×1,000,000 2.3真空系统 2.3.1离子泵、分子泵、机械泵三级泵系统 2.4电子光学系统 2.4.1 电子枪：肖特基场发射电子枪 2.4.2 电子枪合轴：自动 2.4.3视野范围：6.4mm（工作距离10mm），20mm（工作距离30mm） 2.4.4 聚焦：自动聚焦 2.4.5像散器：自动或手动控制X和Y的调节 2.4.6 物镜光阑：中间镜模式，无物理光阑，无需手动调节 2.4.7 自动功能：自动聚焦、曝光、消像散 2.4.8 配备减速模式（BD）功能 2.5样品台 2.5.1 类型：五轴马达(X；Y；R；T；Z)控制 2.5.2行程：X=80mm；Y=60mm； Z=47mm 2.5.3 倾斜：-80~+800 2.5.4 旋转：3600连续 2.5.5移动：连续移动（与放大倍数联动） 2.5.6旋转和倾斜模式：全对中旋转和倾斜 2.5.7导航器：内置 2.6 样品室 2.6.1 样品室大小：内径230mm 2.6.2 样品室舱门宽度：148mm(宽) 2.6.3 样品室接口数量：大于11个 2.7 探测器种类及数量 2.7.1二次电子探测器：样品室内二次电子YNG探测器和镜筒内二次电子探测器各一个 2.7.2 背散射电子探测器：样品室内背散射二次电子YNG探测器和镜筒内背散射电子探测器. 2.7.3 红外CCD相机：标准配置 2.8 图像处理系统 2.8.1 图像处理软件：进行图像的处理、测量和编排实验报告 2.8.2 图像采集像素：16384×16384 2.8.3 图像存储像素：16384×16384 2.9 电脑系统 2.9.1 操作系统：Windows 系统 2.9.2 显示器：LCD24"（液晶显示器） 2.9.3主机配置：Intel® Core i3-4160 Dual Core 3.60 GHz, RAM 8GB, HDD 500GB, nVIDIA GT730 2GB DDR3, Windows 8.1 Pro 64-bit 3.技术资料 提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件英文2份，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。 4.技术服务 4.1安装 仪器制造厂应按照在买方确定的时间在买方用户所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后，出具验收报告。 4.2培训 卖方应派遣合格的技术人员到买方所在地培训两名技术人员，培训费用由卖方承担,在仪器正常使用后，厂家免费派遣应用工程使前往培训。 4.3保修 仪器验收后提供一年的免费保修。 4.4软件升级 卖方在硬件条件下，免费为买方提供电镜操作软件的升级。 二、详细配件 1.高分辨率大样品室肖特基场发射扫描电子显微镜主机一台 1.1高亮度肖特基灯丝电子枪 1.2 内部直径230mm 大样品室 1.3电脑化优中心5轴马达驱动样品台 1.4 YAG闪烁体ET类型二次电子探头 1.5束斑电流测量 1.6报警装置 1.7 样品室和镜筒防振方式：气垫减震 1.8观察样品室的红外线摄像头 1.9真空系统(1个分子泵，1个无油乾式机械泵，1个离子泵) 1.10 2KW 不间断电源设备 1.11 计算机软件系统为Windows 7 1.12图像处理软件 1.13 图像测量软件 1.14 图像截取软件 1.15多语言电镜操作软件（包括中文和英文等） - φ12.5样品台20个 - TESCAN 扫描电镜专用工具,导电胶带1套 - 配件 Option 4.1 透镜内二次电子探头1个 4.2减速模块（含透镜内背散射电子探头）1个 4.3YAG闪烁体可伸缩式背散射电子探头1个 4.4国产溅射仪1台 4.5TESCAN静音盒1个 | 1 | 套 |  |  | 三年 | 合同订立之日90天内在长春市新城大街5088号 吉林建筑大学实验楼由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |