1、表格格式

货物需求及技术规格要求一览表

分包号：第  包

采购项目预算：                    元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）

| 序号 | 货物名称 | 主要功能配置及技术参数要求 | 数量 | 数量单位 | 单价（元/数量单位） | 合价（元） | 质保期 | 交货时间、地点和方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应变控制式直剪仪 | 产品要求： 1.四联，无极调速 2.垂直载荷： 最大400kPa； 压力分级：100, 200, 300, 400kPa 3.杆杠比： 1：12 剪切盒：4套 试件面积：30cm2 4.水平剪切力： 1.2kN带轴承跟踪机构 5.剪切速率：0～4.8mm/min，无级调速，电动快退 6.可做快剪、慢剪、往复剪 7.使用电脑控制，连接采集器、传感器可实现全自动采集处理，试验结束后仪器自动快速退回原点。 | 6 | 台 |  |  | 1年 | 合同订立后 45 天在吉林建筑大学 （长春市新城大街5088号）交货，交货方式为由中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。（下同） |
| 2 | 数据采集器 | 1.与计算机连接，可实时对直剪仪进行数据采集 2.通道：14位1/16384转换分辨率9V电源 3.可连接模拟、频率或数字式传感器 4.标准RS-232C串型接口，8个通道，可级联 5.增强通信保护功能 | 3 | 只 |  |  | 1年 |  |
| 3 | 百分表位移传感器及连线 | 1.0-10mm型机电一体化百分表位移传感器 2.百分表可与数据采集器、计算机互连进行数据采集 | 24 | 套 |  |  | 1年 |  |
| 4 | 操作平台-台式计算机 | 1.处理器：英特尔®酷睿 4核I5 4460（3.2G 6M缓存） 2.系统内存： 4GB DDR3 1600MHz 3.显卡：1g显存、位宽128位 4.硬盘：500G/SATA2/7200 5.显示器：19.5英寸LED显示器 6.键鼠：PS2防水抗菌键盘，带导流孔，PS2鼠标 7.机箱要求：立式机箱 8.顶置开关，RESET安全重启键 9.接口要求：前置2个USB接口 10.安全软件：具有系统备份管理，系统备份刻录到光盘，备份到U盘。 | 3 | 台 |  |  | 1年 |  |
| 5 | 直剪仪操作平台-打印机 | 1.类型：黑白激光打印机 2.最大打印幅面：A4 3.最高分辨率：600*600dpi 4.打印速度：16ppm 5.处理器 266MHz 6.手动双面打印 7. 接口类型 USB2.0 8.系统平台： windows xp/windows7 | 3 | 台 |  |  | 1年 |  |
| 6 | 微机控制万能材料试验机 | 抗压最大试验力：1000kN。 有效测量范围：1%-100%F·S（全量程不分档）。变形测量范围：1%-100%F·S。 位移示值相对误差：±1%。 应力速率控制相对误差：±2%（±1%）。 应变速率控制调节范围：0.00025/s-0.0025/s。力、变形、位移保持控制范围：0.3%-100%F·S。中梁升降速度（mm/min）：280。 拉伸最大间距（mm）：700。 圆试样夹持直径（mm）：Φ14-Φ45 主机结构形式：六立柱主机结构 试验力示值相对误差：±1%（±0.5%） 变形示值相对误差：±1%（±0.5%） 位移测量分辨力：0.001mm 位移速率控制相对误差：±1%（±0.5%） 应变速率控制相对误差：±2%（±1%） 力、变形、位移保持控制相对误差：≦1% 压缩面最大间距（mm）：600 活塞行程（mm）：200 扁试样夹持厚度（mm）：0-40弯曲试验支点最大距离（mm）：300主机外形尺寸（mm）：900×700×2300主机重量（kg）：2600上下压板尺寸（mm）：Φ225油源柜尺寸（mm）：1100×750×900。 | 1 | 套 |  |  | 1年 |  |
| 7 | 剪切波波速测试仪 | 1.高信噪比电路设计； 2.大屏幕显示,现场信号观察清晰； 3.主机触摸式操作,界面友好,操作简单； 4.配备杠杆式井中三分量检波器,贴壁效果好,信号质量高； 5.超长采样时间控制,满足长时间地脉动测试主控形式: 一体机(内置工控机、现场可独立工作)。 主控系统: 工控机500MHz／512M 显示方式:真彩液晶显示屏 操作方式: 触摸屏操作 存储模式: 2G电子硬盘 操作系统: Windows 采样间隔: 5μs ~ 10000μs连续可调 记录长度: 0.5k、1 k、2k、4k、8k五档可调 放大倍数: 最大100000倍 A／D转换精度: 多核16位A/D 通道数: 外触发通道1个，采样通道3个。 带宽: 0.1Hz ~ 2000Hz 触发方式: 通道触发/外触发 供电模式: 通道 交流电；内置锂电池≥6小时 工作温度: -20℃ ~ 55℃ 体积: 295×220×70mm。 标准配置： SR-SW采集仪 1台 电源适配器 1个 井中三分量检测波器 1套 速度型触发传感器 1套(含15米连接电缆) | 1 | 套 |  |  | 1年 |  |
| 8 | 锚杆检测仪 | 1.无线模式操作，无线传输距离可达50米，减轻现场测试强度，有效保障安全性。配备便捷式大功率超磁声波发射震源，测试信号佳； 2.采样精度高，16位A/D，采样间隔可达1μs，采样率最高可达1000KHz； 3.整套系统全防水设计，适用于隧道，基坑等多种高湿度高温度恶劣环境。 显示方式:真彩液晶显示屏（背光可调） 存储模式:电子硬盘 存储量: 10万根数据 主控系统: 内置工控机 采样间隔: 1.0us~2000us 采样频率: 5kHz-1MHz 记录长度: 0.5k、1k、2k、4k (可选) A/D转换精度: 16位 采集器带宽: 10Hz-50kHz(频带宽度) 接受灵敏度: ≤30uv 数据传输模式: U盘 工作温度: -20~70℃ 供电模式: 内置锂电池 体积: 23.5×14×4.2(cm) RSM-RBW 无线采集模块 供电模式：内置锂电池 体积：14×9.5×4.2(cm) 工作温度：-20~70℃ 传输模式：无线传输 传输距离：100米 传输速率：115200bit/s RSM-RBR超磁致伸缩声波震源 供电模式：内置锂电池 体积：Ф4.5×27.8cm 工作温度：-20~70℃ 最大瞬间功率：20kw 工作电压：12V 连续发射间隔时间：0.2s 标准配置： 1.RSM-RBT采集仪 含：电源适配器、铝合金仪器箱1套 2.磁铁式加速度传感器 电缆长度20米，触发小手锤1套 3.采集分析处理软件 软件光盘及U盘各一、操作使用说明书二本 2套 4.磁铁式加速度传感器 电缆长度20米 5.RSM-RBR超磁震源 3RSM-RBW无线采集模块 | 1 | 套 |  |  | 1年 |  |
| 9 | 千斤顶 | 630t QF630-20 | 4 | 套 |  |  | 1年 |  |
| 10 | 高压泵及位移计 | BZ70-1-卸4-50L，50mm | 4 | 套 |  |  | 1年 |  |
| 11 | 变水头 渗透仪 | 1、参照水电部土工试验规程SD128-012-84，制备样，或参照JTJ051--93《公路土工试验规程》T013-93 2、把渗水石，密封圈放入底座中，将套筒内壁涂一层凡士林，放入土样环刀，刮净多余凡士林置于底座上。 3、放上密封圈，透水石，上盖，旋紧螺杆，不得漏水漏气。 4、把进水管口与供水装置联通，并通水排气放平仪器， 5、在不大于200cm水头作用下，静置某一时间，待出水管口有水逸出后即可开始测定。 6、试验时，将水头管冲水至需要高度后关管夹开动秒表，同时测记起始水头h1,经过时间t后，再测记终止，同是测记试验时与终止时的水温， 7、按式计算(变水头)渗透系数； KT=2.3log 式中：a----变水头管截面积，平方厘米 L----渗径，等于试样高度。厘米 h1----开始时水头，厘米 h2-----终止时水头，厘米 试样尺寸：φ61.8mm高40mm(30平方厘米) 仪器外形尺寸:φ118(管咀除外)高度约155mm, 该仪器，在压紧方式上改成中间螺旋杆旋压，并对同类型仪器不足之处做了适当改进，操作使用更为简便。 仪器主要由上盖，底座，套座，环刀，透水石，螺杆等组成 | 1 | 套 |  |  | 1年 |  |
| 12 | 常水头 渗透仪 | 本仪器主要由渗水部件和击实部分组成。 渗水部件由筒身、渗水板、刻度板、测压管等组成,在刻度板上装有三个测压管,其间距为100±0.44mm,水位的测读可由安装在筒上的刻度板的刻度读出,测压管接头内均装有铜丝布以防止细砂粒在试验时随水流出。渗水筒下部有一排水孔,松开螺栓即可放出污水。 击实部分备有木锤,以击实试样。 1、渗水桶： Φ100mm x Φ400mm 2、测压管间距：100mm±0.44mm 3、仪器尺寸：215 x 145 x 400mm (L x W x H) | 1 | 套 |  |  | 1年 |  |
| 13 | 动力触探 | 63.5kg重型触探仪主要用于检测地基承载力。 63.5kg重型触探仪组成结构： 主要由探头、触探杆及穿心锤3部分组成。 63.5kg重型触探仪主要技术指标： 触探杆一般采用直径42mm钻杆，穿心锤重63.5Kg。 落距：500mm； 最大贯入深度：600mm； 贯入锥度：60°； 贯入锥最大直径：ф40mm； 63.5kg重型触探仪工作原理： 主要是利用一定的锤击动能，对地基土作出工程地质评价。 63.5kg重型触探仪操作规程： 1、贯入前，触探架应安装平稳，保持触探孔垂直。 2、贯入前，应使穿心锤自由下落，落距为 76±2cm，将一定规格的标准贯入器打入土中15cm，再打入30cm，用后30cm的锤击数为标准贯入试验的指标N。 3、当触探长度大于 2m 时，锤击数应根据校正系数进行校正。 | 1 | 套 |  |  | 1年 |  |